# Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego

Zakład Ochrony Środowiska

###### Anna Karczewska, cezary kabała

##### metodyka

##### analiz laboratoryjnych

gleb i roślin

Metodyka obowiązująca w laboratoriach

Zakładu Ochrony Środowiska IGiOŚ

Wersja 2005.01

Wrocław, marzec 2005

Dostęp internetowy:  http://www.ar.wroc.pl/~kabala/dydaktyka.html

Uwagi ogólne

- Przygotowanie próbek

- do większości analiz roztarte tak, by przechodziły przez sito o średnicach oczek 1 mm,

- do oznaczenia węgla organicznego, azotu, metali ciężkich oraz tlenków żelaza próbki powinny być dodatkowo roztarte w moździerzu agatowym tak, by przechodziły przez sito o średnicy oczek 0,1 mm (lub 0,25 mm do niektórych analiz),

- Liczba powtórzeń

- Standardowo każdą z analiz laboratoryjnych wykonuje się w przynajmniej dwóch powtórzeniach, a ich wyniki uśrednia, jeśli różnica nie przekracza 5%. W przypadku większej rozbieżności wyników analizę należy powtórzyć.

- Oznaczenie składu granulometrycznego oraz pH wykonuje się bez powtórzeń.

- Przygotowanie odczynników

- Objętość roztworów ekstrakcyjnych powinna być tak obliczona, by uwzględniała: (a) liczbę próbek gleby do analizy, (b) liczbę powtórzeń, (c) próbę (próby) kontrolną lub tzw. „zerówkę”. Minimalna potrzebna objętość powinna być na ogół zaokrąglona do pełnych litrów.

- Objętość roztworów do miareczkowania szacowana jest z dużym przybliżeniem, w zależności od charakteru próbek i spodziewanych wyników. Każdorazowo należy skonsultować się z personelem laboratoryjnym lub promotorem

- Trwałość podstawowych odczynników

| nietrwałe; zlikwidować resztki po zakończeniu własnej analizy | trwałe; odczynnik pozostały po analizie można przechowywać do wykorzystania przez następne osoby |
| --- | --- |
| 1 M octan amonu 1 M octan sodu (lub wapnia) 1 M chlorek amonu 0,01 M NaOH 0,01 M CaCl2 0,1 M sól Mohra 3% kwas borowy 1 M KCl | calgon 3% NaF NaOH: 0,1 M; 33% HCl: 0,1 M; 1 M; 10% kwas salicylowo-siarkowy mieszanina chromowa (dwuchromian) indykatory: fenoloftaleina, orto-fenantrolina, Tashiro, czerwień metylowa (w szczelnych kolbach) |

# spis treści

| Oznaczenie absolutnie suchej masy gleby i zawartości wody higroskopowej metodą suszarkowo-wagową | 4 |
| --- | --- |
| Oznaczenie popielności / straty żarowej gleb i materiałów organicznych (roślin, torfów, ściółek leśnych itp.) | 5 |
| Oznaczenie składu granulometrycznego Oznaczenie zawartości frakcji szkieletowych metodą sitową Usuwanie węglanów i substancji organicznej Oznaczenie zawartości frakcji ziemistych metodą areometryczno – sitową | 7 7 7 8 |
| Oznaczanie odczynu (pH) metodą potencjometryczną | 11 |
| Oznaczanie zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera | 13 |
| Oznaczanie kwasowości wymiennej i glinu wymiennego metodą Sokołowa | 15 |
| Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej zmodyfikowaną metodą Kappena | 18 |
| Oznaczanie wymiennych kationów zasadowych metodą Pallmanna | 20 |
| Oznaczanie sumy kationów zasadowych (S) metodą Kappena | 22 |
| Oznaczenie węgla organicznego metodą Tiurina | 24 |
| Oznaczanie całkowitej zawartości azotu zmodyfikowaną metodą Kjeldahla | 26 |
| Oznaczanie przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie | 28 |
| Mineralizacja gleb kwasem nadchlorowym w celu oznaczenia zbliżonej do całkowitej zawartości pierwiastków śladowych | 34 |
| Mineralizacja gleb „wodą królewską” | 35 |
| Mineralizacja materiału roślinnego na sucho | 36 |
| Oznaczanie przyswajalnych form metali ciężkich w glebie | 37 |
| Oznaczenie żelaza „wolnego” metodą CBD wg Jacksona | 43 |
| Oznaczenie żelaza „aktywnego” (niekrystalicznego) metodą szczawianową w ciemności wg Tamma | 44 |
| Oznaczenie żelaza skompleksowanego przez substancję organiczną metodą pirofosforanową wg Kononowej | 45 |

# Oznaczenie absolutnie suchej masy gleby

# i zawartości wody higroskopowej

metodą suszarkowo-wagową

Konsultacje: dr Cezary Kabała, dr Anna Karczewska

Istotą metody jest ustalenie ubytku masy próbki gleby będącego efektem odparowania wody higroskopowej podczas suszenia w 1050C.

# Wykonanie oznaczenia

Analizę wykonuje się w co najmniej dwóch powtórzeniach dla każdej próbki.

- Wysuszyć tygielek porcelanowy lub szklane naczynko wagowe w suszarce w 1050C w ciągu około 2 godzin, następnie przenieść do eksykatora zawierającego CaCl2 i wystudzić do temperatury pokojowej (około 30 minut).

- Zważyć naczynko z dokładnością przynajmniej do tysięcznej grama (3 miejsca po przecinku) – waga M0.

- Do naczynka wsypać ok. 5 g gleby powietrznie suchej i zważyć naczynko z glebą – waga Mp.

- Wstawić naczynko do suszarki i suszyć w temperaturze 1050C około 5 godzin, następnie przenieść do eksykatora i wystudzić.

- Ponownie zważyć naczynko z glebą – waga Mk.

- Dla upewnienia się, że próbka jest dobrze wysuszona, należy ją powtórnie wstawić do suszarki i suszyć przez 1,5 godziny, po czym wystudzić w eksykatorze i zważyć.

- Jeśli waga nie zmieniła się, analizę uznajemy za zakończoną.

- Jeśli waga próbki obniżyła się, suszenie, studzenie i ważenie próbki należy dotąd powtarzać aż próbka osiągnie stałą masę (ostateczną wagę Mk).

#### Obliczenie wyników

Zawartość wody higroskopowej Wh w glebie oblicza się następująco:

| Wh= | (Mp - M0) – (Mk - M0) | * 100 | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mp - M0 |  |  |

Absolutnie sucha masa gleby będzie więc równa:

Ma = 100 - Wh   [%]

Sprzęt: waga analityczna, suszarka laboratoryjna, eksykator, szczypce

Szkło: tygielki porcelanowe (średnicy 2-5 cm) lub szklane naczynka wagowe.

# Oznaczenie popielności / straty żarowej

# gleb i materiałów organicznych

# (roślin, torfów, ściółek leśnych itp.)

Konsultacje: dr Cezary Kabała, dr Anna Karczewska

# Wykonanie oznaczenia

Analizę wykonuje się w co najmniej dwóch powtórzeniach dla każdej próbki.

Oznaczenie straty żarowej (popielności) musi być poprzedzone oznaczeniem absolutnie suchej masy próbki, gdyż do niej odnosi się stratę żarową (popielność).

Jeśli nie analizowano zawartości wody higroskopowej, to i tak pierwszą czynnością związaną z oznaczeniem straty żarowej (popielności) jest oznaczenie absolutnie suchej masy.

Etap 1: Oznaczenie absolutnie suchej masy próbki.

- Wyprażyć tygielek porcelanowy piecu muflowym (lub podobnym) w 5000C w ciągu około 2 godzin, następnie przenieść do eksykatora zawierającego CaCl2 i wystudzić do temperatury pokojowej (około 30 minut).

- Zważyć tygielek z dokładnością przynajmniej do tysięcznej grama (3 miejsca po przecinku) – waga Mt.

- Do tygielka wsypać 2-5 g suchej gleby lub materiału roślinnego i zważyć tygielek z próbką – waga Mp (może posłużyć do obliczenia zawartości wody higroskopowej)

- Wstawić tygielek do suszarki i suszyć w temperaturze 1050C około 5 godzin, następnie przenieść do eksykatora i wystudzić.

- Ponownie zważyć naczynko z próbką – waga Mk.

- Dla upewnienia się, że próbka jest dobrze wysuszona, należy ją powtórnie wstawić do suszarki i suszyć przez 1,5 godziny, po czym wystudzić w eksykatorze i zważyć.

- Jeśli waga nie zmieniła się, analizę uznajemy za zakończoną.

- Jeśli waga próbki obniżyła się, suszenie, studzenie i ważenie próbki należy dotąd powtarzać aż próbka osiągnie stałą masę (ostateczną wagę Mk).

Etap 2: Oznaczenie straty żarowej (popielności)

- Tygielek z próbką umieścić w piecu muflowym i prażyć w temperaturze 5000C przez co najmniej 5 godzin.

- Za pomocą szczypiec laboratoryjnych przenieść tygielki do eksykatora i wystudzić (około 30 minut).

- Zważyć tygielek z próbką wyprażoną – waga Ms.

- Dla upewnienia się, że próbka jest dobrze wyprażona, należy ją powtórnie wstawić do pieca i prażyć przez 1 godzinę, po czym wystudzić w eksykatorze i zważyć.

- Jeśli waga nie zmieniła się, analizę uznajemy za zakończoną.

- Jeśli waga próbki obniżyła się, prażenie, studzenie i ważenie próbki należy dotąd powtarzać, aż próbka osiągnie stałą masę (ostateczną wagę Ms).

#### Obliczenie wyników

Stratę żarową Li (od angielskiego: loss on ignition) oblicza się następująco:

| Li= | (Mk - Mt) – (Ms - Mt) | * 100 | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mk - Mt |  |  |

Popielność próbki będzie wówczas równa:

P = 100 - Li   [%]

Sprzęt: waga analityczna, suszarka laboratoryjna, piec muflowy lub podobny, eksykator, szczypce

Szkło: tygielki porcelanowe (średnicy 2-5 cm).

# Oznaczenie składu granulometrycznego

Konsultacje: dr Cezary Kabała, dr Adam Bogacz

# Oznaczenie zawartości frakcji szkieletowych

# metodą sitową

# Wykonanie oznaczenia

- Odważyć co najmniej 100 g powietrznie suchej gleby do dużego tygla porcelanowego. W przypadku gleb szkieletowatych wielkość naważki powinna być odpowiednio zwiększona do 0,5 kg – 1 kg – 2 kg lub nawet większej - w przypadku utworów szkieletowych (kamienistych). W wielu przypadkach najwłaściwiej jest oznaczyć zawartość szkieletu z użyciem całej pobranej w terenie próbki.

- Za pomocą tłuczka drewnianego lub porcelanowego (lub ręcznie !!!) należy rozbić agregaty i bryły. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku gleb wietrzeniowych (górskich), by nie rozdrabniać odłamków szkieletu.

- Porcjami 100-200 g przesiewać roztartą glebę przez sita od najgrubszego do najdrobniejszego. Liczba i dobór sit zależy od występowania poszczególnych frakcji szkieletu, lecz obowiązkowo należy użyć sit o średnicach oczek 2 i 1 mm.

- Zważyć i zanotować masę każdej wydzielonej frakcji osobno, w tym też frakcję przechodzącą przez najdrobniejsze sito, tj. <1 mm.

Upewnić się, że pozostałość na sicie to odłamki szkieletu, a nie agregaty glebowe!

Nie wolno czegokolwiek rozcierać bezpośrednio na sicie, gdyż grozi to jego zniszczeniem!

## Sprzęt: waga laboratoryjna; duży tygiel porcelanowy; tłuczek drewniany lub porcelanowy; zestaw sit laboratoryjnych 1 i 2 mm (ewentualnie również 5, 10, 20 mm itd.) łącznie z dnem; pędzel z twardym włosiem do przeczyszczania sit

# usuwanie węglanów i substancji organicznej

Substancja organiczna i /lub węglany jeśli obecne są w próbce w większych ilościach mogą znacznie utrudnić wykonanie oznaczenia składu granulometrycznego metodą areometryczną lub zafałszować uzyskane wyniki, toteż przed przystąpieniem do analizy należy je z próbki glebowej usunąć (skonsultować z promotorem).

# Usuwanie węglanów

- Odważyć próbkę suchej gleby o masie 40 g powiększonej o procentową zawartość węglanów (ustalić na podstawie pomiaru zawartości CaCO3).

- Małymi porcjami dodawać 0,2 M HCl aż do zaniku burzenia.

### Usuwanie substancji organicznej

- Odważyć próbkę suchej gleby o masie 40 g powiększonej o procentową zawartość substancji organicznej (ustalić na podstawie wcześniejszego pomiaru ilości materii organicznej) do szklanego naczynia o pojemności około 1 l (wysokiej zlewki lub słoja typu twist).

- Dodać 100 cm3 wody destylowanej i dobrze zamieszać.

- Dodać 100 cm3 30% H2O2 (w dwóch – trzech porcjach) ciągle mieszając zawiesinę. Odstawić słój do następnego dnia.

- Podgrzewać zawiesinę na płycie grzejnej w temperaturze 900C przez 1 godzinę, po czym dodać 20 cm3  30% H2O2.

- Jeśli nie występuje burzenie (substancja organiczna uległa rozkładowi) zawiesinę odparować na płycie grzejnej lub na łaźni, do postaci gęstej pasty, lecz nie do całkowitego wysuszenia.

- Jeśli po dodaniu H2O2 burzenie nadal występuje (substancja organiczna nie uległa rozkładowi), należy dodawać kolejne porcje 30% H2O2 (po 20-30 cm3), podgrzewać zawiesinę jak w p. 4, aż do uzyskania braku reakcji (jak w p. 5).

Alternatywnie można usuwać węglany lub substancję organiczną z próbki o masie większej niż 40 g (jeśli brak informacji o ich procentowym udziale). Po zakończeniu „burzenia” próbkę dokładnie wysuszyć (w 1050C) i z suchej masy odważyć 40 g gleby do analizy uziarnienia. Metoda ta wymaga jednak użycia znacznie większych ilości odczynników (szczególnie H2O2).

Sprzęt: waga, płyta elektryczna (lub kuchenka elektryczna)

Szkło: zlewka lub słój (ok. 1000 cm3), cylinderek miarowy 100 cm3.

#### Odczynniki

- 0,2 M HCl: 16,4 cm3 stężonego HCl rozpuścić w ok. 0,5 l wody destylowanej w kolbie miarowej o poj. 1000 cm3 i dopełnić do kreski,

- H2O2: 30% (stężona)

# Oznaczenie zawartości frakcji ziemistych

# metodą areometryczno – sitową

(wg Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego)

Jest to metoda kombinowana, w której udział frakcji drobniejszych oznacza się metodą areometryczną, opierającą się na pomiarze gęstości zawiesiny glebowej w cylindrze pomiarowym. Procentowy udział poszczególnych frakcji grubszych (piaszczystych) wyznacza się metodą sitową, po uprzednim odmyciu frakcji drobniejszych (<0,1 mm).

#### Etap 1: dyspersja próbki glebowej

- Odważyć 40 g gleby do zlewki (słoja, garnka itp.) o pojemności ok. 1 l. Jeśli jest to gleba „powietrznie sucha” to masa naważki powinna być zwiększona o procentową zawartość wody higroskopowej (na ogół o 0,5-1,0 g). Jeśli wcześniej z próbki usuwano węglany lub substancję organiczną, dyspersję można wykonać w tym samym naczyniu.

- Dodać ok. 0,5 l wody destylowanej oraz 20 cm3 calgonu.

- Mieszać zawiesinę mieszadłem elektrycznym przez 5-15 minut (piaski – ok. 5 min, gleby średnie – 10 min, gleby ciężkie – 15 min).

- Zdyspergowaną glebę przenieść ilościowo do cylindra miarowego o pojemności 1000 cm3 i dopełnić wodą do kreski.

- Równocześnie przygotować roztwór porównawczy: do cylindra odmierzyć 20 cm3 calgonu i dopełnić wodą destylowaną do kreski.

- Wyrównać temperaturę we wszystkich cylindrach (dopuszczalna różnica to 0,50C).

Etap 2: ustalenie czasów odczytów (odczyty próbne).

- Ostrożnie wprowadzić areometr do cylindra z roztworem kontrolnym i dokonać odczytu kontrolnego (wyniki zanotować w tabeli – patrz wzór).

- Mieszaninę glebową w cylindrze mieszać przez 30 sekund mieszadłem ręcznym, a w momencie wyjęcia mieszadła uruchomić stoper. Jeśli w zawiesinie pojawi się piana, należy ją usunąć, dodając kilka kropli alkoholu amylowego. Wyjęcie mieszadła oraz włączenie stopera należy wykonać ostrożnie, ale szybko, gdyż każda sekunda opóźnienia w uruchomieniu stopera pogarsza ostateczny wynik analizy. Dlatego najlepiej, jeśli analiza wykonywana jest przez dwie osoby.

- Wprowadzić ostrożnie areometr do zawiesiny na taką głębokość, aby balansowanie areometru było jak najsłabsze.  Areometr nie powinien być zanurzony w cylindrze dłużej niż przez 1 minutę (aby zapobiec osiadaniu cząstek na bańce areometru), dlatego najlepiej wprowadzać go na około 30 sekund przed ustalonym czasem odczytu.

- Po 11 minutach (od momentu zakończenia mieszania zawiesiny) dokonać odczytu próbnego w zawiesinie glebowej.

- Od uzyskanego wyniku odjąć odczyt w roztworze kontrolnym (p. 7). Otrzymana różnica jest przybliżoną zawartością tzw. frakcji spławialnych, tj. cząstek <0,02 mm. Na tej podstawie (oraz z uwzględnieniem rozpoznania organoleptycznego) należy wybrać dla danej gleby właściwą tabelę czasów odczytów.

Etap 3. Oznaczenie procentowego udziału frakcji <0,1 mm.

- Powtórzyć odczyt kontrolny (p. 7) oraz mieszanie zawiesiny w cylindrze (p. 8). Jak najszybciej wprowadzić areometr do cylindra pomiarowego (pierwszego odczytu dokonuje się na ogół po 22-30 sekundach od  zakończenia mieszania).

- Dokonać odczytów dla średnic <0,1 mm, <0,05 mm, <0,02 mm oraz <0,006 mm (po ok. 2-2,5 godzinach). Odczyt frakcji koloidalnej wykonywany jest po 18-20 godzinach, na ogół następnego dnia. Należy więc tak zaplanować rozpoczęcie analizy, aby pomiar frakcji koloidalnej nie wypadł np. o godzinie 5 rano. W razie potrzeby można zawiesinę zamieszać ponownie i nastawić wyłącznie na odczyt frakcji koloidalnej.

- Przy dokonywaniu każdej serii odczytów wykonać i zanotować odczyt w roztworze kontrolnym (szczególnie ważne w przypadku frakcji koloidalnej).

Etap 4. Oznaczenie procentowego udziału frakcji piasków 0,1-1,0 mm.

- Po zakończeniu pomiarów zawiesinę z cylindra przenieść na sito o średnicy oczek 0,1 mm, ostrożnie przemyć pod bieżącą wodą, a pozostały na sicie piasek przenieść (z użyciem tryskawki) do małej parownicy i dokładnie wysuszyć w 1050C.

- Wysuszony piasek rozfrakcjonować na piasek gruby, średni i drobny przesiewając przez sita o średnicach oczek 0,5 oraz 0,25 mm. Zważyć wszystkie trzy uzyskane frakcje.

#### Obliczenie wyników

- otrzymaną wagę frakcji piaskowych pomnożyć przez 2,5 (dla przeliczenia udziału procentowego z 40 na 100 g). Otrzymujemy procentowy udział frakcji piasku grubego, średniego i drobnego,

- odczyty z areometru dla poszczególnych frakcji zmniejszyć o odczyty w roztworze kontrolnym,

- obliczenie udziału poszczególnych frakcji <0,1 mm dokonywać „od końca” (od iłu) przez odjęcie od frakcji grubszej sumy wszystkich frakcji drobniejszych,

- skontrolować ogólną sumę wszystkich frakcji <1 mm. Jeśli jest różna od 100 należy ją odpowiednio skorygować (przy błędzie nie większym niż 3-5%) lub powtórzyć analizę.

Sprzęt: waga, mieszadło elektryczne, mieszadło ręczne, stoper, termometr, areometr Prószyńskiego, sita o średnicach oczek: 0,1; 0,25 oraz 0,5 mm,

Szkło: zlewka lub słój (ok. 1000 cm3), cylindry szklane (1000 cm3), pipeta (20 cm3), 3 parowniczki porcelanowe (na każdą próbkę), tryskawka.

#### Odczynniki

- calgon – 35,7 g heksametametafosforanu sodu oraz 7,94 węglanu sodu (Na2CO3) rozpuścić w wodzie destylowanej i dopełnić do 1000 cm3,

- alkohol amylowy

Oznaczanie Odczynu pH

metodą potencjometryczną

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, mgr Grażyna Jasińska

Oznaczenie odczynu gleby polega na pomiarze pH standardowej zawiesiny gleby w wodzie destylowanej (pH w H2O, co odpowiada czynnej kwasowości gleby) oraz w roztworze obojętnej soli (pH w 1M Kcl lub 0,01 M CaCl2, co odpowiada kwasowości wymiennej). Standardowo oznacza się pH w wodzie i 1 M Kcl, potrzebę oznaczania pH w CaCl2 należy uzgodnić z promotorem.

Standardową zawiesinę dla próbek gleb mineralnych sporządza się w stosunku gleby do roztworu 1:2,5 (m:v*), natomiast dla gleb organicznych i poziomów organicznych (ściółek) - należy zastosować stosunek 1:10 (m:v) albo stosunek objętościowy 1:2,5.

Pomiaru pH zawiesiny dokonuje się metodą potencjometryczną, po upływie czasu co najmniej kilku godzin, niezbędnego do osiągnięcia równowagi.

Wykonanie oznaczenia

- Naważyć próbki 10,0 g gleby do zlewek o pojemności 50 cm3. (Jedna próbka przeznaczona jest do oznaczenia jednego wariantu pH, co oznacza, że z tej samej gleby naważyć trzeba 2 lub 3 próbki). W przypadku próbek organicznych zamiast naważek 10,0 g przygotować naważki 2,5 g lub objętościowo odmierzyć 10 cm3 gleby (przy pomocy łyżeczki miarowej)

- Naważki gleby w zlewkach zalać objętością 25 cm 3 odpowiednio:

- wody destylowanej H2O - w pierwszej zlewce,

- roztworu 1 M Kcl - w drugiej zlewce, oraz ewentualnie:

- roztworu 0,01 M Cacl2 - w trzeciej zlewce.

- Sporządzoną zawiesinę kilkakrotnie zamieszać przy pomocy bagietki i pozostawić do następnego dnia.

- Nazajutrz ponownie zamieszać zawiesinę przy pomocy bagietki i dokonać pomiaru pH przy użyciu pehametru z elektrodą szklaną. Przed przystąpieniem do pomiarów, pehametr należy wykalibrować wobec roztworów buforowych (opis poniżej).

- Bezpośrednio przed każdym pomiarem intensywnie zamieszać zawiesinę bagietką, zanurzyć elektrodę i – nadal ostrożnie mieszając zawiesinę przy pomocy elektrody, po ustabilizowaniu się wskazań potencjometru – odczytać wartość pH.

Uwagi

- podczas mieszania próbki przy pomocy elektrody należy zachować szczególną ostrożność, banieczka elektrody szklanej jest bardzo delikatna. Używać tylko elektrody z osłonką;

- wartości pH mieszanej zawiesiny oraz cieczy ponad próbką zsedymentowaną, nie mieszaną, mogą różnić się nawet o kilka dziesiątych jednostki pH (jest to tzw. efekt zawiesiny)

- Podczas oznaczania większych serii próbek należy co pewien czas (co około 50 próbek) sprawdzać poprawność działania elektrody i potencjometru, dokonując kontrolnych pomiarów pH roztworów buforowych. W razie potrzeby rekalibrować pehametr.

Kalibrowanie pehametru

Kalibrację pehametru wykonuje się według instrukcji obsługi aparatu (pehametru), w oparciu o znane wartości pH roztworów buforowych.

Do kalibracji stosuje się zwykle dwa roztwory buforowe o wartościach pH zbliżonych do górnej i dolnej wartości spodziewanego zakresu pomiarowego (zazwyczaj są to: pH 7,0 i pH 4,0). Roztwory buforowe należy przechowywać w lodówce, ale przed dokonaniem kalibracji koniecznie należy je doprowadzić do temperatury otoczenia.

Sprzęt: waga laboratoryjna, pehametr z elektrodą szklaną.

Szkło i akcesoria: zlewki 50 cm3, łyżeczka miarowa o objętości 10 cm3, bagietki plastikowe (lub szklane) do mieszania, cylinderki miarowe 25 lub 50 cm3, tryskawka z H2O destylowaną i większa zlewka (min. 500 cm3) do spłukiwania elektrody.

# Odczynniki

- Woda destylowana

- 1 M chlorek potasu: naważyć 74,4 g KCl, rozpuścić w H2O i dopełnić (w kolbie miarowej) do 1000 cm3. Otrzymany roztwór powinien wykazywać pH 5,6 – 6,4.

- 0,01 M chlorek wapnia: 1,11 g bezwodnego CaCl2 (lub: 1,47g CaCl2(2 H2O) rozpuścić w H2O i dopełnić (w kolbie miarowej) do 1000 cm3

- Roztwory buforowe: zwykle o pH 7,0 i 4,0. Roztwory buforowe należy przechowywać w lodówce.

# Oznaczanie zawartości węglanu wapnia

# metodą Scheiblera

Konsultacje: Barbara Kierod

## Wykonanie oznaczenia

- Odważyć od 1 do 10 g gleby (w zależności od przewidywanej zawartości CaCO3 ) i wsypać do suchej kolby stożkowej o pojemności 250 cm3.

- Do naczyńka przeznaczonego na kwas w aparacie Scheiblera wlać cylinderkiem miarowym 10 cm3 HCl. Do odmierzania kwasu nie wolno używać pipety bez pompki zasysającej!

- Włożyć bardzo ostrożnie naczyńko do kolby z próbką w taki sposób, aby kwas przedwcześnie nie wylał się na glebę.

- Zamknąć szczelnie słoik korkiem.

- Wyrównać do jednakowego poziomu płyn w naczyniach połączonych przez podniesienie słoika z płynem (zanotować poziom początkowy). Ustawić kranik w takim położeniu, aby wydzielający się z gleby CO2 nie mógł wydostać się poza aparat.

- Przechylić kolbę z próbką w takim stopniu, aby kwas wylał się z naczyńka na glebę. Wydzielający się CO2 wypiera stopniowo ciecz z naczynia kalibrowanego.  Przy bardzo dużej ilości wydzielającego się kwasu należy otworzyć kran boczny i wypuścić część płynu z lewego ramienia aparatu do naczynia rezerwowego.

- Pomiar prowadzić aż do zaniku wydzielania się CO2 , o czym świadczy nie zmieniający się poziom płynu w naczyniach.

- Odczytać objętość (cm3) wydzielonego CO2 (objętość wypartego płynu), odczytać z tabeli masę 1 cm3 CO2 w zależności od temperatury i ciśnienia panującego w pomieszczeniu, w którym wykonano analizę.

Obliczanie wyników:

% CO2=

gdzie:

d - masa 1 cm3 CO2 (mg) – odczytać z tabeli,

v - objętość wydzielonego CO2 (cm3),

s - naważka gleby (mg).

Po obliczeniu % CO2 obliczamy procentową zawartość CaCO3:

% CaCO3 =  % CO2 2,2743

Sprzęt: waga, aparat Scheiblera,

Szkło: kolbka stożkowa 250 cm3, cylinderek miarowy 10 lub 25 cm3,.

#### Odczynniki

- 10% kwas solny – do kolby o pojemności 1000 cm3 wlać ok. 0,5 litra wody destylowanej, dolać 240 cm3 stężonego kwasu solnego i dopełnić do kreski.

Masa 1 cm3 CO2 (mg)

| Temperatura (oC) | Ciśnienie atmosferyczne (mmHg) |
| --- | --- |
|  | 742 | 747 | 751 | 756 | 760 | 765 | 769 |
| 25 | 1,797 | 1,810 | 1,823 | 1,836 | 1,847 | 1,856 | 1,866 |
| 24 | 1,803 | 1,816 | 1,829 | 1,842 | 1,853 | 1,862 | 1,872 |
| 23 | 1,809 | 1,822 | 1,835 | 1,848 | 1,859 | 1,868 | 1,878 |
| 22 | 1,815 | 1,828 | 1,841 | 1,854 | 1,865 | 1,875 | 1,885 |
| 21 | 1,822 | 1,835 | 1,848 | 1,861 | 1,872 | 1,882 | 1,892 |
| 20 | 1,828 | 1,841 | 1,854 | 1,867 | 1,878 | 1,888 | 1,898 |
| 19 | 1,834 | 1,847 | 1,860 | 1,873 | 1,884 | 1,894 | 1,904 |
| 18 | 1,840 | 1,853 | 1,866 | 1,879 | 1,890 | 1,900 | 1,910 |
| 17 | 1,846 | 1,860 | 1,873 | 1,886 | 1,897 | 1,907 | 1,917 |
| 16 | 1,853 | 1,866 | 1,879 | 1,892 | 1,903 | 1,913 | 1,923 |
| 15 | 1,859 | 1,872 | 1,886 | 1,899 | 1,910 | 1,920 | 1,930 |

Oznaczanie kwasowości Wymiennej i Glinu Wymiennego metodą Sokołowa

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, mgr Grażyna Jasińska

Na kwasowość wymienną składają się czynne oraz wymiennie związane z kompleksem sorpcyjnym jony H+ i Al3+. Jony Al3+ wypierane z kompleksu sorpcyjnego ulegają w roztworze hydrolizie, wiążąc aniony OH- pochodzące z dysocjacji H2O (H2O( H++ OH-), wskutek czego w roztworze pozostaje równoważna ilość kationów H+. Hydroliza jednego kationu Al3+ prowadzi do pojawienia się w roztworze trzech kationów H+.

Oznaczenie kwasowości wymiennej polega na wyparciu z kompleksu sorpcyjnego wymiennych jonów H+ i Al3+ za pomocą roztworu obojętnej soli (1 M Kcl), doprowadzeniu do hydrolizy Al3+ i odmiareczkowaniu roztworem zasady sodowej uwolnionych jonów wodorowych, pochodzących zarówno z desorpcji z kompleksu sorpcyjnego, jak i powstałych wskutek hydrolizy Al3+ .

W metodzie Sokołowa glin wymienny oblicza się z różnicy między kwasowością wymienną (oznaczoną w roztworze 1 M KCl) a wodorem wymiennym, t.j. kwasowością pochodzącą wyłącznie od wymiennych jonów wodorowych H+, oznaczaną w roztworze, z którego usunięto glin zanim uległ on hydrolizie. Do usunięcia glinu z roztworu używa się fluorku sodu NaF, który tworzy z glinem trudno rozpuszczalny związek Na3AlF6 (kriolit), zgodnie z reakcją:

Al3+ + 6NaF = Na3AlF6 ( + 3Na+

# Wykonanie oznaczenia

- Naważyć 10 g powietrznie suchej gleby i umieścić w butelce plastikowej o pojemności co najmniej 120 cm3.

- Dodać 100 cm3  roztworu 1 M KCl i wytrząsać przez 2 godz. na mieszadle rotacyjnym przy prędkości obrotowej około 40 obr./min.

- Przesączyć zawiesinę przez średni sączek do kolb stożkowych 100 cm3 (lub większych), odrzucając pierwsze krople przesączu.

- Przenieść pipetą 2 porcje przesączu, po 25 cm3 (objętości: v1 = v2 = 25 cm3), do 2 kolbek stożkowych (z szeroką szyjką) o pojemności 100 cm3.

- Obie kolby ustawić na płycie grzejnej, doprowadzić do wrzenia i gotować przez 5 min.

- Po zdjęciu kolb z płyty grzejnej do jednej z kolbek dodać 2 cm3 roztworu 3,5% NaF w celu strącenia jonów Al3+.

- Po lekkim schłodzeniu zawartości obu kolb dodać do nich po kilka kropel fenoloftaleiny i miareczkować roztworem 0,01 M NaOH do lekko różowego zabarwienia, utrzymującego się przez 15 – 20 s.

Alternatywnie, zamiast miareczkowania wobec fenoloftaleiny można próbki miareczkować potencjometrycznie do wartości pH 8,25, po uprzednim wychłodzeniu ekstraktu. Miareczkowanie potencjometryczne zaleca się zwłaszcza w sytuacji, gdy przesącz jest silnie zabarwiony.

## Obliczanie wyników:

Kwasowość wymienną Kw oblicza się wg wzoru:

Kw = a1 · n · (1000 / v1)	[mmol(+)/100 g]  = [me/100 g]  =  [cmol(+)/kg]

gdzie : Kw – kwasowość wymienna gleby, mmol(+)/100 g

a1 – ilość cm3 NaOH zużyta przy miareczkowaniu do zobojętnienia kwasowości 	wymiennej (bez dodatku NaF)

v1 – objętość miareczkowanego roztworu (bez dodatku NaF), cm3

n – stężenie molowe roztworu NaOH (zwykle 0,01 M)

1000 – objętość (w cm3) roztworu odpowiadająca 100 g gleby

Glin wymienny Al3+w oblicza się z różnicy między Kw i H+w:

Al3+w  =  Kw - H+w 			[mmol(+)/100 g]

czyli:

Al3+w = [(a1 / v1)( (a2 / v2)]· n· 1000	[mmol(+)/100 g]

gdzie : Al3+w  – glin wymienny w glebie, mmol(+)/100 g

H+w – wodór wymienny w glebie, mmol(+)/100 g

a2 – ilość cm3 NaOH zużyta do zobojętnienia kwasowości 	pochodzącej

tylko od wodoru wymiennego (w ekstrakcie z dodatkiem NaF)

v2 – objętość miareczkowanego roztworu, do którego dodano NaF, cm3

pozostałe oznaczenia – j/w.

Jeśli v1= v2=25 cm3 i  n=0,01 M, wówczas wzór na Al3+w upraszcza się do postaci:

Al3+w = 0,4 · (a1 ( a2)	  	( mmol(+)/100 g )

Aby wyrazić zawartość glinu wymiennego w glebie w mg/100g należy uzyskany wynik pomnożyć przez masę 1 miligramogównoważnika Al3+ wynoszącą 9,0 mg/mmol(+).

Al3+w  (mg/100g)  =  Al3+w  (mmol(+)/100g)· 9,0 mg/mmol(+).

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, płyta grzejna, biureta, do miareczkowania potencjometrycznego także: mieszadło magnetyczne, pehametr z elektrodą szklaną

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 120 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, kolby stożkowe lub butelki do sączenia zawiesiny, lejki, sączki 110 lub 125 mm, pipeta do odmierzania przesączu (50 cm3), kolby stożkowe o pojemności 100 cm3 z szerokimi szyjkami do miareczkowania, cylinder miarowy 10 cm3 do NaF.

## Odczynniki :

- 1 M chlorek potasu: 74,5 g KCl rozpuścić w H2O i rozcieńczyć do 1000 cm3.

- Mianowany roztwór podstawowy 0,1 M zasady sodowej: zawartość pojemnika z fabrycznie przygotowaną naważką analityczną 4,00 g NaOH (t.zw. fiksanalu) rozpuścić w H2O destylowanej w kolbie miarowej 1000 cm3 i dopełnić do kreski.

- Roztwór 0,01 M NaOH do miareczkowania: odmierzyć dokładnie 100 cm3 roztworu 0,1 M NaOH (w kolbce miarowej 100 cm3 lub przy pomocy pipety 2 x 50 cm3), przenieść ilościowo do kolby miarowej  1000 cm3 i dopełnić do kreski H2O destylowaną. Roztworu 0,01 M NaOH nie należy przechowywać dłużej niż 3 dni.

- 3,5 % fluorek sodu: 3,5 g NaF rozpuścić w H2O i rozcieńczyć do 100 cm3.

- 1 % roztwór fenoloftaleiny: 1 g fenoloftaleiny rozpuścić w 100 cm3 alkoholu etylowego C2H5OH (95 %)

Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej

### zmodyfikowaną metodą Kappena

Konsultacje: dr Anna Karczewska, mgr Grażyna Jasińska

Kwasowość hydrolityczna odpowiada maksymalnej kwasowości gleby, która ujawnia się w warunkach obojętnego i lekko alkalicznego odczynu (możliwa jest wówczas desorpcja jonów H+ związanych przez t.zw. ładunki zmienne, zależne od pH, wynikające m.in. z dysocjacji grup -OH i -COOH substancji organicznej).

Kwasowość hydrolityczną oznacza się zasadniczo tylko dla gleb o odczynie zbliżonym do obojętnego, a także dla gleb zakwaszonych, które podlegać mają wapnowaniu (kwasowość hydrolityczna służy wówczas do określenia dawki wapna). Celowość oznaczania kwasowości hydrolitycznej dla innych gleb (np. leśnych) należy skonsultować z promotorem.

Zasada oznaczania kwasowości hydrolitycznej polega na wyparciu z kompleksu sorpcyjnego gleby wszystkich jonów wodorowych (w tym m.in. związanych przez ładunki zmienne) za pomocą hydrolizujących zasadowo octanów Ca lub Na, i odmiareczkowaniu uwolnionych jonów wodorowych roztworem zasady sodowej.

Wartość kwasowości hydrolitycznej oznaczanej dla gleb silnie kwaśnych może zostać zafałszowana wskutek tworzenia w ekstrakcie trudno rozpuszczalnego żelu hydroksyoctanu glinowego

Wykonanie oznaczenia:

- 10,0 g gleby powietrznie umieścić w butelce plastikowej o pojemności co najmniej 120 cm3

- Dodać 100 cm3 1 M octanu sodu lub 0,5 M octanu wapnia i wytrząsać przez 2 godz. na mieszadle rotacyjnym przy prędkości obrotowej około 40 obr./min.

- Następnie zawiesinę przesączyć przez średni sączek, odrzucając pierwsze krople przesączu, tak aby uzyskać klarowny roztwór.

- Z przesączu pobrać pipetą 25 cm3 (objętość v) roztworu do kolby stożkowej o pojemności 100 cm3. Dodać 2 – 3 krople 1 % fenoloftaleiny i miareczkować mianowanym roztworem 0,1 M NaOH do słabo różowego zabarwienia utrzymującego się przez 15 – 20 s.

Alternatywnie, zamiast miareczkowania wobec fenoloftaleiny można próbki miareczkować potencjometrycznie, do wartości pH 8,25. Miareczkowanie potencjometryczne zaleca się zwłaszcza w sytuacji, gdy przesącz jest silnie zabarwiony.

Obliczanie wyników:

Kwasowość hydrolityczną gleby oblicza się wg wzoru:

H h = a · n · 1000 / v 		[mmol(+)/100 g]  =  [me/100 g]  =  [cmol(+)/kg]

gdzie : H h – kwasowość hydrolityczna gleby, mmol(+)/100 g

a – ilość cm3 NaOH zużyta przy miareczkowaniu,

v – objętość roztworu wzięta do miareczkowania, cm3

n – stężenie molowe roztworu NaOH

1000 – objętość (w cm3) roztworu odpowiadająca 100 g gleby

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło obrotowe, biureta.

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 120 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, kolby stożkowe lub butelki do sączenia zawiesiny, lejki, sączki 110 lub 125 mm, kolby stożkowe o pojemności 100 cm3 z szerokimi szyjkami do miareczkowania.

# Odczynniki:

- 1 M octan sodu lub 0,5 M octan wapnia: 136,1 g krystalicznego CH3COONa ∙ 3H2O (lub 82,0 g bezwodnego CH3COONa) albo 88,0 g (CH3COO)2Ca ∙ H2O rozpuścić w wodzie destylowanej i dopełnić do 1000 cm3 w kolbie lub cylindrze miarowym

- 0,1 M roztwór zasady sodowej (o precyzyjnie ustalonym stężeniu): zawartość pojemnika z fabrycznie przygotowaną naważką analityczną 4,00 g NaOH (t.zw. fiksanalu) rozpuścić w H2O destylowanej w kolbie miarowej 1000 cm3 i dopełnić do kreski.

- 1 % roztwór fenoloftaleiny: 1 g fenoloftaleiny rozpuścić w 100 cm3 alkoholu etylowego C2H5OH (95 %)

Oznaczanie Wymiennych kationów zasadowych metodą Pallmanna

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, Elżbieta Owczarska

Wymienne kationy zasadowe: Ca, Mg, K i Na w glebie oznacza się po ich wyparciu z kompleksu sorpcyjnego gleby roztworem 1 M chlorku amonowego o pH 8,2 (lub w metodzie zmodyfikowanej, stosowanej głównie dla gleb kwaśnych - roztworem 1 M octanu amonowego o pH 7,0), przy zastosowaniu dużego nadmiaru roztworu w stosunku do gleby. Wyparte kationy oznaczane są bezpośrednio w tak uzyskanym roztworze: Ca, K i Na - metodą fotometrii płomieniowej, Mg - atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej.

Dobór odczynnika (chlorek lub octan amonowy) należy skonsultować z promotorem.

Wykonanie oznaczenia:

- Do kolb miarowych 200 cm3 lub 250 cm3 naważyć po 2,50 g powietrznie suchej gleby.

- Sporządzić roztwór ekstrakcyjny (1 M chlorek amonowy NH4Cl lub 1 M octan amonowy CH3COONH4 ) i przed przystąpieniem do ekstrakcji oznaczyć w nim zawartości Ca, K i Na na fotometrze płomieniowym. (Odczynniki, nawet te o stopniu czystości cz.d.a., zawierają niekiedy zbyt duże ilości Na lub Ca. Wynik oznaczenia skonsultować z laborantką. W razie zbyt wysokich zawartości wymienionych pierwiastków należy sporządzić roztwór ponownie, z innej partii odczynnika).

- Dodać do naważonych próbek gleby w kolbach po 100 cm3 roztworu ekstrakcyjnego (1 M NH4Cl lub 1 M CH3COONH4), zamieszać zawartość kolb i pozostawić na 3 doby, co pewien czas ręcznie mieszając próbki. Przygotować także 2 próbki kontrolne, bez gleby.

- Po 3 dniach zawiesinę przesączyć przez twardy sączek, odrzucając pierwszą porcję przesączu, tak aby uzyskać klarowny roztwór.

- W przesączu oznaczać Ca, K i Na - metodą fotometrii płomieniowej, Mg - atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej.

Obliczanie wyników:

Stężenia Ca, K i Na (analiza na fotometrze płomieniowym) odczytuje się z krzywych wzorcowych wykreślonych na podstwie roztworów wzorcowych. Stężenia Ca, K i Na analizowanych podawane są w mg/100cm3 .

Stężenia Mg w roztworach (analiza AAS) - odczytywane są w mg/dm3 (ppm).

Przeliczenie wyników na mg/100g gleby:

Mex+ (Ca, K, Na)  =  40,0 ·  a       [mg/100g gleby],

gdzie : Mex+  - zawartość w kompleksie sorpcyjnym wymiennych kationów metali oznaczanych na fotometrze płomieniowym (Ca, K, Na), mg/100g gleby

a - odczyt z krzywej wzorcowej, mg/100 cm3

Mg2+  =  4,00 ·  a      [mg/100g gleby],

gdzie : Mg2+  - zawartość wymiennego magnezu w kompleksie sorpcyjnym, mg/100g gleby

a - odczyt z AAS, mg/dm3

Przeliczenie wyników na mmol(+)/100g gleby:

Aby przeliczyć zawartości metali w kompleksie sorpcyjnym gleby na mmol(+)/100 g, należy zawartości w mg/100g podzielić przez masy miligramorównoważników poszczególnych kationów, wyrażone w mg/mmol(+). Wynoszą one: dla Ca: 40,08 / 2 = 20,04 mg/mmol(+), dla Mg: 24,49 / 2 = 12,25 mg/mmol(+), dla K: 39,1 mg/mmol(+) i dla Na: 23,0 mg/mmol(+).

Ostateczne wzory do przeliczenia odczytów z fotometru i z AAS na zawartość poszczególnych kationów zasadowych w kompleksie sorpcyjnym są następujące:

Ca2+ 	=  40,0 / 20,04 · a   	=   2,00 · a    	[mmol(+)./100g gleby],

K+ 	=  40,0 / 39,1 · a  	=   1,02 · a    	[mmol(+)./100g gleby],

Na+  	=  40,0 / 23,0 · a	=   1,74 · a    	[mmol(+)./100g gleby]

gdzie :	a - odczyt z fotometru płomieniowego, mg/100 cm3

Mg2+ 	=  4,00 / 12,25 · a   	=   0,327 · a  	[mmol(+)./100g gleby]

gdzie :	a - odczyt z AAS, mg/dm3 (ppm)

Sumę kationów zasadowych S w kompleksie sorpcyjnym oblicza się w metodzie Pallmanna sumując zawartości poszczególnych pierwiastków, wyrażonych w  (mmol(+)/100g gleby).

S = Ca2+ + K+ + Na+ + Mg2+   [mmol(+)/100g gleby].

Sprzęt: waga laboratoryjna, fotometr płomieniowy, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: kolby miarowe o pojemności 200 lub 250 cm3 (zastosowanie tych kolb wynika ze względów praktycznych, w tej analizie nie wykorzystuje się pełnej objętości kolb do kreski); kolby stożkowe lub butelki do sączenia zawiesiny, lejki, sączki 110 lub 125 mm.

# Odczynniki:

- 1 M chlorek amonowy o pH 8,2: naważyć 53,5 g NH4Cl do zlewki o poj. 1000 cm3 i  rozpuścić w około 900 cm3 wody destylowanej. Dodając kroplami stężoną zasadę amonową (NH4OH, tj. stężony roztwór amoniaku w wodzie destylowanej) doprowadzić pH roztworu do wartości 8,2. Odczyn roztworu sprawdza się albo metodą potencjometryczną, albo wobec fenoloftaleiny, pobierając niewielką próbkę roztworu na szkiełko zegarkowe (przy pH = 8,2 fenoloftaleina uzyskuje bladoróżowe zabarwienie). Należy uważać, aby nie przealkalizować roztworu. Zawartość zlewki przenieść ilościowo do kolby lub cylindra miarowego 1000 cm3 i dopełnić do kreski wodą.

- (alternatywnie) 1 M octan amonowy o pH 7,0: naważyć 77,08 g krystalicznego CH3COONH4 do zlewki o poj. 1000 cm3 i  rozpuścić w około 900 cm3 wody destylowanej. Sprawdzić wartość pH roztworu - powinna wynosić 7,0. W razie potrzeby skorygować wartość pH dodając kroplami stężoną zasadę amonową (NH4OH,) lub stężony kwas octowy. Odczyn roztworu sprawdza się metodą potencjometryczną. Następnie zawartość zlewki przenieść do kolby miarowej 1000 cm3 (lub do cylindra miarowego 1000 cm3) i dopełnić do kreski wodą destylowaną.

- (alternatywnie) 1 M octan amonowy o pH 7,0: do zlewki o poj. 1000 cm3 wlać około 800 cm3 wody destylowanej, dodać 57 cm3 stężonego kwasu octowego oraz 68 cm3 stężonego NH4OH (POD WYCIĄGIEM). Skorygować odczyn do pH 7,0 i dopełnić do 1000 cm3 jak wyżej.

Oznaczanie Sumy kationów zasadowych (S) metodą Kappena

Konsultacje: dr Anna Karczewska, mgr Grażyna Jasińska

W metodzie Kappena próbkę gleby wytrząsa się z 0,1 M Hcl (w stosunku 1:5), w wyniku czego kationy H+ wypierają z kompleksu sorpcyjnego kationy zasadowe: Ca, Mg, K i Na. Ilość wypartych z gleby kationów zasadowych jest równoważna ilości zasorbowanych kationów wodorowych. W warunkach wysokiego stężenia kationów wodorowych w roztworze desorpcja kationów zasadowych z gleby zachodzi w blisko 100%. Ubytek jonów H+ z roztworu określa się miareczkując próbkę kwasu solnego stosowanego do ekstrakcji oraz próbkę ekstraktu roztworem 0,1 M NaOH (wobec fenoloftaleiny)

Uwaga: metody tej nie stosuje się do gleb węglanowych, w których kwas solny wchodzi w  reakcję z węglanami, i jego ubytek z roztworu ekstrakcyjnego nie może być interpretowany jako efekt wymiennej sorpcji kationów.

Wykonanie oznaczenia:

- 20 g gleby powietrznie suchej umieścić w butelce plastikowej o pojemności co najmniej 120 cm3

- Dodać 100 cm3 0,1 M HCl i wytrząsać przez 2 godz. na mieszadle rotacyjnym przy prędkości obrotowej około 40 obr./min.

- Następnie zawiesinę przesączyć przez średni sączek, odrzucając pierwsze krople przesączu, tak aby uzyskać klarowny roztwór.

- Z przesączu pobrać pipetą z nasadką lub cylinderkiem miarowym (dokładnie) 25,0 cm3 (objętość v) do kolby stożkowej o pojemności 100 cm3.

- Dodać 2-3 krople 1 % fenoloftaleiny i pozostały w ekstrakcie kwas miareczkować roztworem 0,1 M NaOH do słabo różowego zabarwienia utrzymującego się przez 15-20 s.    (Alternatywnie można próbki miareczkować potencjometrycznie do wartości pH 8,25).

- Zmiareczkować także (w 2-3 powtórzeniach) taką samą objętość 25,0 cm3 kwasu (0,1 M HCl), który dodawany był do gleby.

Obliczanie wyników:

Sumę wymiennych kationów zasadowych oblicza się z wzoru:

S =  (b - a) · M · 500 / v 	( mmol(+)/100 g )  =  me/100 g  =  cmol(+)/kg

gdzie : S – suma kationów zasadowych, mmol(+)/100 g

a – ilość cm3 0,1 M NaOH zużyta przy miareczkowaniu badanego ekstraktu,

b – ilość cm3 0,1 M NaOH zużyta przy miareczkowaniu 0,1 M Hcl (średnia z powtórzeń),

v – objętość roztworu wzięta do miareczkowania, cm3

M – stężenie molowe roztworu NaOH

500 - objętość roztworu, cm3, odpowiadająca 100 g gleby przy stosunku gleby do roztworu 1:5

Uwaga: dla próbek organicznych należy zastosować naważkę 10 g gleby, z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów analizy. Wartość S obliczyć z wzoru:

S =  (b - a) · M · 1000 / v 	( mmol(+)/100 g )  =  me/100 g  =  cmol(+)/kg

gdzie : 1000 - objętość roztworu, cm3 , odpowiadająca 100 g gleby przy stosunku gleby do roztworu 1:10

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, biureta

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 120 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, butelki lub kolby stożkowe do sączenia zawiesiny, lejki, sączki średnie 110 lub 125 mm, kolby stożkowe 100 cm3  z szerokimi szyjkami do miareczkowania.

# Odczynniki:

- 0,1 M kwas solny: zawartość fabrycznie przygotowanej naważki analitycznej (t.zw. fiksanalu) 0,1 M Hcl (zawierającej 3,65 g HCl) dopełnić w kolbie miarowej 1000 cm3 H2O destylowaną do kreski.

- 0,1 M zasada sodowa: zawartość fabrycznie przygotowanej naważki analitycznej (t.zw. fiksanalu) 0,1 M NaOH (zawierającej 4,00 g NaOH) dopełnić w kolbie miarowej 1000 cm3 H2O destylowaną do kreski.

- 1 % roztwór fenoloftaleiny: 1 g fenoloftaleiny rozpuścić w 100 cm3 alkoholu etylowego C2H5OH (95 %)

# Oznaczenie węgla organicznego

# metodą Tiurina

Konsultacje: Barbara Kierod

W metodzie tej utleniaczem węgla organicznego jest mieszanina dwuchromianu potasu i stężonego kwasu siarkowego (K2Cr2O7 + H2SO4). Utlenianie odbywa się w obecności katalizatora (siarczanu srebra), z podgrzewaniem zewnętrznym przez 5 minut. Jako reduktor nadmiaru utleniacza jest stosowany 0,1 M roztwór soli Mohra (FeSO4/NH4/2SO4· 6H2O).

## Wykonanie oznaczenia

Analizę wykonuje się w dwóch powtórzeniach dla każdej próbki.

- Odważyć na wadze analitycznej 0,10-0,50 g powietrznie suchej gleby, dobrze roztartej i przesianej przez sito o średnicy oczek 0,25 mm. Naważka gleby powinna być dostosowana do przewidywanej zawartości próchnicy w próbce:

| Przewidywana zawartość próchnicy [%] | Naważka [g] |
| --- | --- |
| 7-10 5-7 2-5 <2 | 0,10 0,20 0,30 0,50 |

- Przenieść naważkę gleby do kolby stożkowej o pojemności 100 cm3 (z wąską szyjką).

- Dodać szczyptę (ok. 0,05 g) Ag2SO4 oraz z biurety półautomatycznej 10 cm3 mieszaniny chromowej i ostrożnie wymieszać. Próbki pozostawić do następnego dnia. Nie wolno nalewać mieszaniny chromowej cylinderkiem miarowym (zbyt mała dokładność) ani pipetą bez pompki zasysającej (ze względów bezpieczeństwa)!

- Przykryć kolbę lejkiem o średnicy 4-6 cm i ustawić na nagrzanej płycie elektrycznej.

- Doprowadzić mieszaninę do wrzenia i od tego momentu powoli gotować, dokładnie przez 5 minut (stoperem kontrolując czas wrzenia).

- Ostudzić kolbę (odstawić na 20–30 min), a lejek spłukać nad kolbą z wewnętrznej i zewnętrznej strony wodą destylowaną z użyciem tryskawki. Spłukać także szyjkę i ścianki kolbki.

- Roztwór powinien mieć zabarwienie pomarańczowożółte. Brudnozielone zabarwienie roztworu świadczy o niewystarczającej ilości utleniacza. W takim przypadku analizę należy powtórzyć z odpowiednio mniejszą naważką lub większą objętością mieszaniny chromowej.

- Nadmiar pozostałego po reakcji K2Cr2O7 miareczkować 0,1 M roztworem soli Mohra używając orto-fenantroliny jako wskaźnika (3 krople dodać do kolbek bezpośrednio przed miareczkowaniem). Zabarwienie roztworu zmienia się podczas miareczkowania od brunatnego  przez zielone do bordowego. Zmiana zabarwienia jest bardzo wyraźna.

- Równolegle do analizy gleby, w ten sam sposób, prowadzi się oznaczenie „ślepej” próbki kontrolnej (bez gleby) również w 2-3 powtórzeniach. Dla zapewnienia wolnego i równomiernego wrzenia (co zabezpiecza K2Cr2O7 przed rozkładem) do kolbek kontrolnych dodaje się 0,1 g roztartego pumeksu.

Obliczenia:

| % Corg = | ( K – P ) · n · 0,003 ·100 |
| --- | --- |
|  | s |

gdzie:

K  - objętość soli Mohra [cm3] zużyta do zmiareczkowania „ślepej” próbki kontrolnej (odpowiada objętości K2Cr2O7 wziętej do utleniania C),

P - objętość soli Mohra [cm3] zużyta do zmiareczkowania badanej próbki,

n – stężenie molowe soli Mohra,

s - naważka gleby [g],

0,003 - masa węgla równoważona przez 1 cm3 1 M soli Mohra,

- - przeliczenie na procenty.

Sprzęt: sito o średnicy oczek 0,25 mm; waga analityczna; elektryczna płyta grzejna; stoper; biureta półautomatyczna (10 cm3) do odmierzania mieszaniny chromowej, biureta do miareczkowania, moździerz

Szkło: kolbki stożkowe z wąskimi szyjkami (100 cm3); małe lejki; tryskawka.

Odczynniki

- stężony kwas siarkowy,

- mieszanina chromowa (0,068 M roztwór dwuchromianu potasu w kwasie siarkowym): 20 g K2Cr2O7 rozpuścić w 500 cm3 H2O, następnie dodać 500 cm3 stężonego H2SO4. Kwas należy dolewać porcjami (po ok. 100 cm3), chłodząc butlę z mieszaniną.

- 0,1 M sól Mohra: 39,21 g FeSO4(NH4)SO4 · 6 H2O rozpuścić w ok. 0,5 l wody, dodać 10  cm3 stężonego H2SO4 i dopełnić wodą do 1000 cm3. Roztwór soil Mohra należy przechowywać w ciemności i nie dłużej niż kilka dni. Do każdej serii oznaczeń należy oznaczyć rzeczywiste stężenie soil Mohra wobec 0,1 M roztworu KMnO4,

- 0,1 M mianowany roztwór nadmanganianu potasu: zawartość ampułki (fixanalu) ilościowo przenieść do kolby miarowej 1000 cm3 i dopełnić do kreski.

- orto-fenantrolina (indykator miareczkowania): 1,485 g o-fenantroliny oraz 0,695 g FeSO4.7H2O (nie mylić z solą Mohra!) rozpuścić w wodzie w kolbce miarowej 100 cm3, dopełnić do kreski. Należy użyć kolbki przeznaczonej specjalnie do tego celu! (silnie zabarwiona na czerwono),

- Ag2SO4 – krystaliczny,

- roztarty pumeks.

Oznaczanie całkowitej zawartości azotu zmodyfikowaną metodą Kjeldahla

Konsultacje: Barbara Kierod (309)

Metoda Kjeldahla polega na przeprowadzeniu całkowitej zawartości azotu w próbce gleby do postaci amonowej i jego oznaczenie metodą destylacji. W tym celu dokonuje się rozkładu substancji organicznej gleby za pomocą stężonego kwasu salicylowo-siarkowego na gorąco. W tych warunkach azot amonowy przechodzi w (NH4)2SO4. Jako katalizatora reakcji dodaje się mieszaninę selenową (CuSO4, K2SO4, SeSO4 zmieszane w stosunku 1:1:1). Obecny w glebie azot azotanowy ulega redukcji w reakcji z tiosiarczanem sodu w obecności kwasu siarkowego. Po przejściu całkowitej ilości azotu w siarczan amonu, azot oznacza się metodą destylacji. Wskutek dodania zasady sodowej (w aparacie Parnasa-Wagnera) siarczan amonu ulega rozkładowi z wydzieleniem amoniaku, wiązanego następnie w odbieralniku przez kwas borowy. Ilość związanego przez kwas borowy NH3, a na tej podstawie ilość azotu, określa się przez miareczkowanie 0,1 M kwasem solnym.

Analizę wykonuje się w dwóch powtórzeniach dla każdej próbki, dołączając dwie próby „ślepe” (odczynnikowe).

# Etap I - mineralizacja

- Odważyć 1 g powietrznie suchej gleby (0,5 g jeśli gleba jest silnie próchniczna) do szerokiej probówki mineralizacyjnej.

- Dodać:

- 5 cm3 kwasu salicylowo-siarkowego,

- 10 cm3 stężonego H2SO4,

- szczyptę katalizatora reakcji - mieszaniny selenowej (ok. 0,2 g) oraz

- 2 g tiosiarczanu sodu. Tiosiarczan powinien być dodawany pod wyciągiem, ze względu na możliwość wydzielania się H2S. Zawartość probówki ostrożnie wymieszać, probówkę przykryć lejkiem i pozostawić w digestorium do następnego dnia.

- Mineralizację początkowo należy prowadzić w niższej temperaturze, stopniowo ją zwiększając – zgodnie z instrukcją laborantki. Utrzymywać roztwór w stanie wrzenia tak długo aż ciecz ulegnie odbarwieniu.

- Po ostygnięciu zawartość probówki przenieść ilościowo do kolby miarowej 100 cm3, dodać 5 kropli czerwieni metylowej oraz uzupełnić wodą do kreski.

# Etap II - destylacja

- Przygotowanie odbieralnika: przenieść z biurety 25 cm3 3% kwasu borowego do kolby stożkowej o pojemności 100 (lub 250) cm3, dodać 10 kropli wskaźnika Tashiro i umieścić pod chłodnicą w ten sposób, aby rurka była zanurzona w kwasie borowym.

- Pobrać pipetą 25 cm3 klarownego roztworu po mineralizacji i wlać do kolby aparatu destylacyjnego Parnasa – Wagnera przez lejek tulipanowy.

- Odmierzyć cylinderkiem miarowym 25 cm3 33% NaOH i wlać do kolby destylacyjnej. Roztwór w kolbie powinien zmienić zabarwienie z czerwonego (malinowego) na żółte (miodowe). Przepłukać lejek tulipanowy wodą destylowaną i zamknąć kran lejka.

- Włączyć grzałkę elektryczną podgrzewającą kolbę z wodą destylowaną, aby powstająca para wodna doprowadziła do wrzenia zawartość kolby destylacyjnej. Uwolniony amoniak wraz z parą wodną przechodzi przez chłodnicę do odbieralnika.

- Destylację prowadzić do momentu, aż objętość roztworu w kolbce stożkowej zwiększy się do 2-3 krotnie, a jego barwa zmieni się z niebieskiej na morską. Przerwanie destylacji następuje w momencie wyłączenia grzałki elektrycznej.

- Spłukać koniec chłodnicy wodą za pomocą tryskawki.

- Destylację próbek kontrolnych („ślepych”) wykonać tak samo jak próbek analizowanych.

# Etap III - miareczkowanie

- Miareczkować amoniak związany przez kwas borowy roztworem 0,1-molowym HCl do zmiany zabarwienia z zielonkawego do intensywnie niebieskiego.

## Obliczanie wyników

(P – K) x 0,014 x  0,1 x 100

% N = (((((((((((((

s

Gdzie :

P – objętość 0,1 M HCl zużyta do miareczkowania roztworu po destylacji [cm3]

K – objętość 0,1 M HCl zużyta do miareczkowania kontroli – 25 cm3 3%  H3BO3

0,014 – ilość N odpowiadająca 1 cm3 0,1 M HCl

0,1 – stężenie molowe HCl użytego do miareczkowania

100 – przeliczenie na procenty

s – masa gleby dla jakiej odnosi się wynik miareczkowania, wyznaczona z równania:

n x d

s = (((((

v

gdzie:

n – naważka gleby [g],

d – objętość roztworu (wyciągu) użyta do destylacji [cm3],

v – objętość kolby miarowej wypełnionej roztworem po mineralizacji [cm3]

na ogół (zgodnie z przepisem): v=100 cm3, d=25 cm3, wówczas s = n x 0,25 [g]

Sprzęt: waga analityczna, blok mineralizacyjny, aparat Parnasa - Wagnera, biurety do odmierzania kwasu borowego i miareczkowania

Szkło: probówka mineralizacyjna (szeroka), kolba miarowa (100 cm3), cylinderek miarowy (50 cm3), pipeta (25 cm3), kolbka stożkowa (100 lub 250 cm3), tryskawka.

#### Odczynniki

- stężony H2SO4,

- kwas salicylowo-siarkowy: 60 g kwasu salicylowego rozpuścić w 1 l stężonego H2SO4,

- mieszanina selenowa,

- tiosiarczan sodu (krystaliczny),

- 33% roztwór NaOH: 330 g granulatu NaOH rozpuścić w ok. 0,6 l wody destylowanej i dopełnić do 1000 cm3),

- 3% kwas borowy: 30 g H3BO3 rozpuścić w ok. 0,5 l H2O i dopełnić do 1000 cm3,

- 0,1 M kwas solny: zawartość ampułki (tzw. fixanal) ilościowo przenieść do kolby miarowej 1000 cm3 i dopełnić wodą do kreski.

- czerwień metylowa: 0,2 g czerwieni rozetrzeć w moździerzu i rozpuścić w 100 cm3 alkoholu etylowego (należy użyć moździerza i kolby miarowej przeznaczonych specjalnie do tego celu)

- wskaźnik Tashiro: rozetrzeć 0,03 g czerwieni metylowej, dodać 0,1 g błękitu metylowego, rozpuścić w 20 cm3 wody destylowanej i dopełnić do 100 cm3 alkoholem etylowym (należy użyć moździerza i kolby miarowej przeznaczonych specjalnie do tego celu).

Oznaczanie Przyswajalnych form fosForu, potasu i magnezu w glebie

Konsultacje:

przygotowanie odczynników i ekstrakcja - Barbara Kierod

oznaczanie P oraz K - Elżbieta Owczarska (I p.)

oznaczanie Mg - metodą ASA - mgr Grażyna Jasińska

Dla gleb użytkowanych rolniczo opracowano procedurę oceny ich zasobności w przyswajalne dla roślin formy makroskładników: fosforu, potasu i magnezu w oparciu o wyniki ekstrakcji tych pierwiastków z gleby, zgodnie z metodą Egnera-Riehma (dla P i K) oraz Schachtschabela (dla Mg). Zawartości rozpuszczalnych form badanych składników w glebie porównuje się z t.zw. liczbami granicznymi.

Uwaga. Ocena zasobności w makroskładniki gleb leśnych, a także gleb organicznych, opiera się na innych procedurach ekstrakcji, dobór procedury należy konsultować z promotorem.

Oznaczanie rozpuszczalnego (“przyswajalnego”) Fosforu i Potasu metodą Egnera-Riehma

Metoda polega na ekstrakcji fosforu i potasu z gleby roztworem mleczanu wapnia buforowanym do pH ok. 3,6. Zakłada się, że formy fosforu i potasu ekstrahowane tym odczynnikiem stanowią pulę obu pierwiastków przyswajalną dla roślin. Liczby graniczne, określające stopień zasobności gleb w fosfor i potas, stosowane w Stacjach Chemiczno-Rolniczych, odnoszą się wyłącznie do tej metody ekstrakcji.

W uzyskanym ekstrakcie fosfor oznacza się metodą kolorymetryczną, po jego przeprowadzeniu w niebiesko zabarwiony błękit fosforomolibdenowy, tworzący się w reakcji fosforu z molibdenianem amonu i fotoreksem oraz chlorkiem cynawym SnCl2 jako czynnikiem redukującym. Potas oznaczany jest na fotometrze płomieniowym, po strąceniu wapnia kwasem szczawiowym i przesączeniu próbki.

Uwaga:    Roztwory zawierające mleczan wapnia są bardzo nietrwałe. Oznaczenia fosforu i potasu w próbkach muszą być więc wykonane najpóźniej następnego dnia po przeprowadzeniu ekstrakcji. Termin wykonywania analizy należy koniecznie uzgodnić z laborantką obsługującą spektrofotometr (spekol) oraz fotometr płomieniowy.

Wykonanie oznaczenia

Etap I.  Ekstrakcja

- 2,00 g suchej gleby umieścić w butelce plastikowej o pojemności co najmniej 120 cm3.

- Dodać 100 cm3 świeżo przygotowanego roztworu 0,04 M mleczanu wapnia o pH 3,55 (( 0,05). Jednocześnie przygotować także kontrolną próbę „ślepą” - bez gleby.

- Wytrząsać przez 1,5 godz. na mieszadle rotacyjnym przy prędkości obrotowej około 40 obr./min.

- Przesączyć przez średni sączek, odrzucając pierwszą porcję (kilka cm3) przesączu, tak aby uzyskać klarowny roztwór. Używać sączków bezfosforowych i bezpotasowych.

- Z uzyskanego przesączu pobierane będą 2 próbki roztworu, każda o objętości 25 cm3 - jedna do analizy P, druga - do analizy K.

- Równolegle należy przygotować roztwory wzorcowe (w porcjach o tej samej objętości v = 25 cm3), zawierające zróżnicowane stężenia K i P. Sposób przygotowania roztworów wzorcowych o stężeniach odpowiadających zakresowi zawartości od 0 do 50 mg/100g gleby K2O oraz P2O5 opisano poniżej.

Etap II.  Przygotowanie roztworów wzorcowych

- Przygotować nietrwały roboczy roztwór wzorcowy P i K, zawierający w 1 cm3: 0,1 mg P2O5 i 0,1 mg K20, rozcieńczając 10-krotnie zapasowy roztwór wzorcowy. Na sporządzenie dwóch serii wzorców (jednej - do analizy K i drugiej - do analizy P) potrzeba ok. 350 cm3 roboczego roztworu wzorcowego. Aby przygotować 500 cm3 tego roztworu, należy dokładnie odmierzoną objętość 50 cm3  (pipetą: 2 x 25 cm3) zapasowego roztworu wzorcowego rozcieńczyć wodą destylowaną w kolbie miarowej 500 cm3.

- Przygotować roztwory do krzywych wzorcowych, odmierzając pipetą podane w tabeli ilości roztworów: zapasowego 0,8 M mleczanu wapnia oraz roboczego roztworu wzorcowego P i K (0,1 mg/cm3),  i dopełniając do 200 cm3 wodą destylowaną (w kolbach miarowych 200 cm3).

| objętość | objętość | Roztwory zawierają P i K w stężeniach |
| --- | --- | --- |
| roboczego roztworu wzorcowego P i K | zapasowego roztworu mleczanu wapnia | odpowiadających następującym zawartościom w glebie: |
| (o stęż. 0,1 mg/cm3) cm3 | (0,8-molowego) cm3 | mg P2O5/ 100g gleby | mg K20 / 100g gleby |
| 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 10 | 15 | 15 |
| 8 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | 10 | 25 | 25 |
| 12 | 10 | 30 | 30 |
| 20 | 10 | 50 | 50 |

Etap III.  Oznaczenie fosforu

- Pobrać pipetą 25 cm3 badanego przesączu do zlewki 50 cm3.

- Jednocześnie pobrać do zlewek o objętości 50 cm3 po 25 cm3 roztworów wzorców. Z wzorcami postępować dalej tak, jak z próbkami badanymi.

- Dodać 2 cm3 roztworu mieszaniny molibdenianu amonu z fotorexem i 1 cm3  roztworu chlorku cynawego. Wymieszać.

- Pozostawić w ciemności na 30-45 minut. W tym czasie tworzy się kompleksowy, niebiesko zabarwiony błękit fosforomolibdenowy. Barwa jest trwała w czasie do kilku godzin.

- Intensywność barwy  próbek badanych i wzorców oznaczać na spekolu

- Sporządzić krzywą wzorcową

- Z krzywej wzorcowej odczytać zawartości przyswajalnego fosforu w badanej próbce (wyrażone bezpośrednio w mg P2O5/ 100g gleby).

Etap IV.  Oznaczenie potasu

- Pobrać 25 cm3 badanego przesączu do kolby stożkowej 100 cm3.

- Jednocześnie pobrać do kolb takich samych stożkowych po 25 cm3 roztworów wzorców. Z wzorcami postępować dalej tak, jak z próbkami badanymi.

- Dodać 2 cm3 roztworu kwasu szczawiowego dla strącenia wapnia.

- Pozostawić na kilka godzin lub na drugi dzień do sedymentacji. Zaleca się przykryć kolby, aby zabezpieczyć je przed parowaniem.

- Próbki i wzorce przesączyć przez twardy sączek.

- Stężenie potasu w próbkach i wzorcach oznaczać na fotometrze płomieniowym, mierząc intensywność emisji światła o długości fali charakterystycznej dla potasu (w tym celu na fotometrze stosuje się odpowiedni filtr barwny)

- Sporządzić krzywą wzorcową

- Z krzywej wzorcowej odczytać zawartości przyswajalnego potasu w badanej próbce (wyrażone bezpośrednio w mg K2O/ 100g gleby).

Uwaga: Wszelkie analizy na spektrofotometrze światła widzialnego (tzw. spekolu) oraz fotometrze płomieniowym wykonują laboranci (osoba odpowiedzialna: Elżbieta Owczarska).

Etap V. Ocena stopnia zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas

Liczby graniczne dla fosforu są jednakowe dla wszystkich agronomicznych kategorii ciężkości gleby, ponieważ mechanizm sorpcji fosforu opiera się zasadniczo na chemisorpcjii i innych procesach, niezależnych od zdolności gleby do sorpcji wymiennej i jej składu granulometrycznego.

Liczby graniczne dla potasu są zróżnicowane, zależnie od kategorii ciężkości gleby, gdyż za zatrzymywanie i uwalnianie potasu odpowiedzialny jest głównie mechanizm sorpcji wymiennej kationów a pojemność sorpcyjna gleby zależy od jej składu granulometrycznego, a zwłaszcza zawartości frakcji ilastych.

Ocena zawartości fosforu i potasu w glebach mineralnych, na podstawie ekstrakcji metodą Egnera-Riehma.

| Klasa | Ocena | mg P2O5/ | mg K2O/ 100g gleby, dla gleb: |
| --- | --- | --- | --- |
| zawartości | zawartości | 100g gleby | bardzo lekkich | lekkich | średnich | ciężkich |
| V | bardzo niska | do 5,0 | do 2,5 | do 5,0 | do 7,5 | do 10,0 |
| IV | niska | 5,1-10,0 | 2,5-7,5 | 5,1-10,0 | 7,6-12,5 | 10,1-15,0 |
| III | średnia | 10,1-15,0 | 7,6-12,5 | 10,1-15,0 | 12,6-20,0 | 15,1-25,0 |
| II | wysoka | 15,1-20,0 | 12,6-17,5 | 15,1-20,0 | 20,1-25,0 | 25,1-30,0 |
| I | bardzo wysoka | ponad 20,0 | ponad 17,5 | ponad 20,0 | ponad 25,0 | ponad 30,0 |

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr światła widzialnego (tzw. kolorymetr albo spekol), fotometr płomieniowy

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 120 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, butelki lub kolby stożkowe do sączenia zawiesiny, lejki, sączki 110 lub 125 mm, pipeta 25 cm3 do odmierzania przesączu, tryskawka z H2O destylowaną, kolby miarowe 200 cm3 do sporządzenia wzorców, zlewki 50 cm3 do przeprowadzenia reakcji barwnej z molibdenianem, kolby stożkowe 100 cm3 do strącenia Ca.

# Odczynniki

I. Wykaz odczynników

- mleczan wapnia Ca(CH3CHOHCOO)2( 5 H2O

- kwas solny Hcl - stężony

- metol (siarczan 1-metylo-p-aminofenolu)

- siarczyn sodu Na2SO3 (bezwodny lub uwodniony Na2SO3.7H2O)

- pirosiarczyn sodu Na2S2O5

- molibdenian amonu (NH4)6Mo7O24.4H20

- dwuwodoro-ortofosforan potasu KH2PO4

- chlorek potasu KCl

- chlorek cynawy SnCl2  (bezwodny lub uwodniony SnCl2 . 2H2O)

- kwas szczawiowy H2C2O4 . 2H2O

- chloroform, formalina (do utrwalania odczynników)

II. Przygotowanie odczynników do analizy

## II.1. Odczynniki, które można przygotować z kilkudniowym wyprzedzeniem

- Roztwór zapasowy mleczanu wapnia (0,8 M roztwór mleczanu wapnia w 0,4 M Hcl):  30 g mleczanu wapnia Ca(CH3CHOHCOO)2( 5 H2O rozpuścić w ok. 200 cm3 gorącej wody destylowanej w kolbie miarowej 250 cm3. Dodać 10 cm3 10 M Hcl (przygotowanego przez dopełnienie 82.5 cm3 stężonego Hcl wodą destyl. do 100 cm3). Podgrzać do rozpuszczenia (nie dopuszczając do wrzenia!). Ostudzić, uzupełnić do kreski (do 250 cm3) wodą destylowaną. Przenieść do butelki z ciemnego szkła. Do utrwalenia roztworu dodać 3 krople chloroformu. Roztwór jest trwały przez ok. 1 tydzień.

- Roztwór zapasowy fotorexu: 1 g metolu (siarczan 1-metylo-p-aminofenolu) + 5 g Na2SO3 (lub 10 g Na2SO3.7H2O) + 150 g pirosiarczynu sodu (Na2S2O5) rozpuścić w ok. 400 cm3 wody destylowanej, podgrzać lekko, a po ostudzeniu dopełnić do 500 cm3. Wymieszać, przenieść do butelki z ciemnego szkła. Roztwór jest trwały.

- Roztwór zapasowy molibdenianu amonowego o stężeniu 50 g/dm3: Rozpuścić 12,5 g molibdenianu amonu (NH4)6Mo7O24.4H20 w ok. 200 cm3 wody, ogrzać do max. 60oC. Po ostudzeniu dopełnić wodą do 250 cm3. Wymieszać, przenieść do butelki z ciemnego szkła. Roztwór jest trwały.

- Roztwór wzorcowy P i K -  zapasowy. Roztwór zapasowy  zawiera 1 mg P2O5 i 1 mg K2O w 1 ml: 0,958 g KH2PO4 + 0,267 g Kcl rozcieńczyć do 500 cm3. Można dodać 2 krople formaliny. Roztwór przechowywać w lodówce.

II.2. Odczynniki, które przygotowuje się na bieżąco

- Roztwór roboczy mleczanu wapnia (0,04 M roztwór mleczanu wapnia w 0,02 M Hcl), pH około 3.55. Roztwór roboczy przygotować rozcieńczając 20-krotnie roztwór zapasowy mleczanu wapnia.

- Roztwór roboczy  fotorexu: 25 cm3 roztworu zapasowego dopełnić do 100 cm3 wodą dest.

- Roztwór roboczy molibdenianu amonowego: Zmieszać 50 cm3 roztworu zapasowego i 50 cm3 wody dest.

- Mieszanina molibdenianu z fotorexem: Zmieszać 1 objętość roztworu roboczego molibdenianu z 1 objętością roztworu roboczego fotorexu

- Roztwór chlorku cynawego: 0,35 g SnCl2 . 2H2O (lub 0,29 g bezwodnego SnCl2) + 55 cm3 10 M Hcl. Uzupełnić do 100 cm3 wodą dest. Roztwór przygotowywać na świeżo (!).

- 10% kwas szczawiowy H2C2O4 . 2H2O:  25 g kwasu szczawiowego rozpuścić w wodzie destylowanej w kolbie miarowej 250 cm3, dopełnić do kreski

- Roboczy roztwór wzorcowy P i K. Roztwór roboczy  zawiera 0,1 mg P2O5 i 0,1mg K2O w 1 cm3.  Aby go przygotować, należy rozcieńczyć roztwór zapasowy 10-krotnie.

Oznaczanie rozpuszczalnego (“przyswajalnego”) magnezu

metodą Schachtschabela

Metoda polega na ekstrakcji magnezu z gleby roztworem 0,0125 M CaCl2, przy stosunku gleby do roztworu m:v wynoszącym 1:10. Zakłada się, że formy magnezu ekstrahowane tym odczynnikiem stanowią pulę przyswajalną dla roślin. Liczby graniczne, określające stopień zasobności gleb w magnez, stosowane w Stacjach Chemiczno-Rolniczych, odnoszą się wyłącznie do tej metody ekstrakcji.

W uzyskanym ekstrakcie magnez oznacza się metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej AAS

Uwaga: Termin wykonywania analizy należy uzgodnić z osobą obsługującą spektrofotometr AAS, gdyż ekstrakty są trwałe jedynie przez 1-2 dni.

Wykonanie oznaczenia

Etap I.  Ekstrakcja

- 5,00 g suchej gleby umieścić w butelce plastikowej o pojemności co najmniej 60 cm3

- Dodać 50 cm3 roztworu 0,0125 M CaCl2. Jednocześnie przygotować także kontrolną próbę „ślepą” - bez gleby.

- Wytrząsać przez 2 godz. na mieszadle rotacyjnym przy prędkości obrotowej około 40 obr./min.

- Przesączyć przez twardy sączek, odrzucając pierwsze krople przesączu, tak aby uzyskać klarowny roztwór.

Etap II.  Oznaczenie magnezu w ekstrakcie

- Przygotować wzorce Mg (wg instrukcji osoby obsługującej aparat AAS)

- Zawartość Mg w ekstrakcie oznaczać metodą AAS. Wyniki odczytuje się w mg/dm3 (ppm) w analizowanym roztworze, co odpowiada liczbowo także zawartości rozpuszczalnego Mg w 100 g gleby

- Wynik analizy:

Mg p =   a     (mg Mg/100 g gleby)

gdzie:    Mg p  - zawartość w glebie Mg przyswajalnego dla roślin (mg Mg/100 g gleby)

a - odczyt z AAS, t.j. stężenie Mg w ekstrakcie, mg/dm3 (ppm)

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 60 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, butelki lub kolby stożkowe 100 cm3 do sączenia zawiesiny, lejki, sączki twarde 110 lub 125 mm, kolby miarowe 100 cm3 do sporządzenia wzorców.

# Odczynniki:

- 0,0125 M chlorek wapnia CaCl2  - 1,39 g CaCl2 bezwodnego (albo 1,84 g CaCl2(2 H2O lub 2,74 g CaCl2( 6 H2O) rozpuścić w H2O i dopełnić (w kolbie miarowej) do 1000 cm3

- Podstawowy roztwór wzorcowy Mg

Etap III. Ocena stopnia zasobności gleby w przyswajalny magnez

Liczby graniczne dla magnezu są zróżnicowane, zależnie od kategorii ciężkości gleby, gdyż za zatrzymywanie w glebie i uwalnianie magnezu odpowiedzialny jest głównie mechanizm sorpcji wymiennej kationów, a pojemność sorpcyjna gleby zależy od jej składu granulometrycznego.

Ocena zawartości magnezu w glebach mineralnych, na podstawie ekstrakcji metodą Schachtschabela.

| Klasa | Ocena | mg Mg / 100g gleby, dla gleb: |
| --- | --- | --- |
| zawartości | zawartości | bardzo lekkich | lekkich | średnich | ciężkich |
| V | bardzo niska | do 1,0 | do 2,0 | do 3,0 | do 4,0 |
| IV | niska | 1,1-2,0 | 2,1-3,0 | 3,1-5,0 | 4,1-5,0 |
| III | średnia | 2,1-4,0 | 3,1-5,0 | 5,1-7,0 | 6,1-10,0 |
| II | wysoka | 4,1-6,0 | 5,1-7,0 | 7,1-9,0 | 10,1-14,0 |
| I | bardzo wysoka | ponad 6,0 | ponad 7,0 | ponad 9,0 | ponad 14,0 |

# Mineralizacja gleb kwasem nadchlorowym

w celu oznaczenia zbliżonej do całkowitej zawartości

pierwiastków śladowych

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, mgr Grażyna Jasińska.

## Wykonanie oznaczenia

# Procedura typowa

- 1,00 g gleby roztartej tak, by przechodziła przez sito 0,25 mm, odważyć do szklanych probówek mineralizacyjnych (w dwóch powtórzeniach).

- Dodać 10 cm3 stężonego kwasu nadchlorowego za pomocą specjalnego dozownika.

- Równolegle przygotować 2 próby kontrolne (bez gleby), umieszczając w probówkach wyłącznie kwas nadchlorowy.

- Probówki mineralizacyjne nakryć szklanymi lejkami (o średnicy 4-6 cm) i pozostawić do następnego dnia (w przypadku niewielkiej ilości próchnicy, dalszą mineralizację można prowadzić bezpośrednio po zalaniu próbek kwasem).

- Mineralizację (w bloku mineralizacyjnym) początkowo należy prowadzić w niższej temperaturze (ok. 1200C), stopniowo ją zwiększając (do ok. 2500C) – zgodnie z instrukcją laborantki. Utrzymywać roztwór w stanie wrzenia tak długo aż ciecz ulegnie odbarwieniu.

- Zdjąć probówki z mineralizatora, wystudzić, a ekstrakt przenieść ilościowo do kolb miarowych o pojemności 50 cm3.

- Kolby dopełnić do kreski, następnie ekstrakt przesączyć przez twarde sączki do kolb miarowych o pojemności 100 cm3 lub butelek plastikowych.

- Oznaczenie zawartości pierwiastków śladowych w wyciągu wykonuje się metodą ASA. Jeśli okaże się to konieczne, przesącz należy dodatkowo rozcieńczyć.

Procedura alternatywna 1 (z ważeniem probówek mineralizacyjnych):

1a. Zważyć suchą probówkę mineralizacyjną (z dokładnością do 0,00 g).

2a. Naważyć próbkę gleby (punkt 1 procedury typowej) i zalać kwasem nadchlorowym (p. 2 i 3), następnie ogrzewać na bloku mineralizacyjnym (p. 4 i 5 procedury typowej).

3a. Po wystudzeniu probówki mineralizacyjne dopełnić wodą destylowaną do 50 gramów ekstraktu (uwzględnić wagę probówki mineralizacyjnej) i przesączyć.

Procedura alternatywna 2 (dla grawerowanych probówek mineralizacyjnych):

1b. Do probówki mineralizacyjne z wygrawerowaną kreską miarową określającą objętość 50 cm3 odważyć próbkę gleby (punkt 1 procedury typowej) i zalać kwasem nadchlorowym (p. 2 i 3), następnie ogrzewać na bloku mineralizacyjnym (p. 4 i 5 procedury typowej).

2b. Po wystudzeniu probówki mineralizacyjne dopełnić wodą destylowaną do kreski, ekstrakt dokładnie wymieszać i przesączyć.

Sprzęt: waga analityczna, blok mineralizacyjny, dozownik kwasu nadchlorowego

Szkło: probówka mineralizacyjna, kolba miarowa 50 cm3, butelka plastikowa lub kolba szklana o pojemności ok. 100 cm3, lejki 40-60 mm (do mineralizacji szklane, do sączenia szklane lub plastikowe), sączki twarde 110 mm.

Odczynniki: 60-70% kwas nadchlorowy HClO4 (stężony).

# Mineralizacja gleb „wodą królewską”

w celu oznaczenia zbliżonej do całkowitej zawartości

pierwiastków śladowych

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, mgr Grażyna Jasińska.

## Wykonanie oznaczenia

# Procedura typowa

- Dokładnie zważyć grubościenne słoiczki szklane typu simax o pojemności ok. 100 cm3 (wagę zanotować)

- Do słoiczków odważyć po 1,00 g gleby roztartej tak, by przechodziła przez sito 0,25 mm, (w dwóch powtórzeniach).

- Za pomocą specjalnych dozowników dodać 7,5 cm3 stężonego kwasu solnego, a następnie 2,5 cm3 stężonego kwasu azotowego („woda królewska” jest mieszaniną kwasu solnego i azotowego w proporcji 3:1). Natychmiast przysłonić słoiczek lejkiem szklanym. W związku z wydzielaniem się szkodliwych oparów, procedura musi być wykonywana w digestorium ze sprawnie działającym wyciągiem!

- Równolegle przygotować 2 próby kontrolne (bez gleby), dodając do słoiczków wyłącznie kwasy.

- Próbki pozostawić do następnego dnia (w przypadku niewielkiej ilości próchnicy, dalszą mineralizację można prowadzić bezpośrednio po zalaniu próbek kwasem).

- Mineralizację (na płycie elektrycznej) należy prowadzić przez około 2 godziny stopniowo zwiększając temperaturę (od ok. 1200C do ok. 2000C). Utrzymywać roztwór w stanie wrzenia tak długo aż ciecz ulegnie odbarwieniu.

- Zdjąć słoiczki z płyty, wystudzić, a następnie na wadze analitycznej dopełnić wodą destylowaną do uzyskania 50 gramów ekstraktu (uwzględnić wagę słoiczka).

- Przesączyć ekstrakt przez twarde sączki do kolb szklanych o pojemności 100 cm3 lub butelek plastikowych.

- Oznaczenie zawartości pierwiastków śladowych w wyciągu wykonuje się metodą ASA. Jeśli okaże się to konieczne, przesącz należy dodatkowo rozcieńczyć.

Procedura alternatywna:

Mineralizacja na mokro w „wodzie królewskiej” może być prowadzona w probówkach mineralizacyjnych, w typowym bloku mineralizacyjnym (mineralizatorze), zgodnie z typową  procedurą opisaną dla mineralizacji w kwasie nadchlorowym.

Sprzęt: waga analityczna, płyta elektryczna, dozowniki kwasu solnego i azotowego

Szkło: słoiczek grubościenny typu simax ok. 100 cm3, butelka plastikowa lub kolba szklana o pojemności ok. 100 cm3, lejki 60 mm (do mineralizacji szklane, do sączenia szklane lub plastikowe), sączki twarde 110 mm.

Odczynniki:

- kwas solny – stężony,

- kwas azotowy – stężony

.

Mineralizacja materiału roślinnego

na sucho

w celu oznaczenia całkowitej zawartości

pierwiastków śladowych

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, mgr Grażyna Jasińska.

## Wykonanie oznaczenia

- Do kwarcowej lub szklanej parownicy odważyć 5,00 g powietrznie suchego, zmielonego materiału roślinnego (w dwóch powtórzeniach).

- Wstawić do pieca muflowego i zwęglać powoli w temperaturze 150-2000C (przez co najmniej godzinę), następnie temperaturę ustawić na 4500C na co najmniej 4 godziny  Po wyłączeniu pieca parownice pozostawić w nim do wystygnięcia. Po dobrze przeprowadzonym spalaniu popiół jest szarobiały lub szary, jedynie przy dużej zawartości pierwiastków metalicznych popiół może mieć inne zabarwienie.

- Popiół zwilżyć odrobiną wody destylowanej (z tryskawki) oraz dozownikiem lub cylinderkiem dodać 2 cm3 stężonego kwasu azotowego.

- Równolegle przygotować 2 próby kontrolne (bez popiołu), dodając do parownic wyłącznie wodę i kwas.

- Zawartość parownicy odparować do sucha na płycie grzejnej lub łaźni.

- Próbę wstawić ponownie do pieca i prażyć przez 1 godzinę w temperaturze 4500C.

- Po wystudzeniu popiół zwilżyć wodą destylowaną i dodać 5 cm3 kwasu solnego (roztwór 1:1). Występuje „burzenie” będące przejawem rozkładu węglanów. Jeśli popiół nie przeszedł do zawiesiny, dodać kolejną porcję kwasu solnego i ostrożnie wymieszać.

- Ekstrakt przenieść ilościowo do kolb miarowych o pojemności 50 cm3.

- Kolby dopełnić do kreski, następnie ekstrakt przesączyć przez twarde sączki do kolb miarowych szklanych 100 cm3 lub butelek plastikowych

- Oznaczenie zawartości pierwiastków śladowych w wyciągu wykonuje się metodą ASA. Jeśli okaże się to konieczne, przesącz należy dodatkowo rozcieńczyć.

Sprzęt: waga analityczna, piec muflowy, płyta elektryczna, dozownik kwasu azotowego i ew. solnego

Szkło: parownica szklana lub kwarcowa, kolba miarowa 50 cm3, butelka plastikowa lub kolba szklana o pojemności 100 cm3, lejki 40-60 mm (szklane lub plastikowe), sączki twarde 110 mm.

Odczynniki:

- kwas azotowy – stężony,

- 1:1 kwas solny.

Oznaczanie Przyswajalnych form

metali ciężkich w glebie

Konsultacje: dr Anna Karczewska, dr Cezary Kabała, mgr Grażyna Jasińska

Przyswajalność metali ciężkich dla roślin (a także mikroflory i fauny glebowej) zależy nie tyle od całkowitej zawartości metali w glebie ile od form, w jakich występują. Przyjmuje się, że pulę metali ciężkich przyswajalną dla roślin stanowi ich ilość rozpuszczalna w odpowiednio dobranym roztworze ekstrakcyjnym. Dla gleb użytkowanych rolniczo wprowadzono w Polsce procedurę oceny zawartości w glebie przyswajalnych dla roślin form metali ciężkich w oparciu o ekstrakcję w 1 M Hcl (wg Rinkisa). Dla tych metali, które pełnią funkcję mikroelementów niezbędnych dla roślin, w szczególności Cu, Zn, Mn i Fe, zawartości ich form podatnych na ekstrakcję 1M Hcl porównuje się z tzw. liczbami granicznymi.

Ekstrakcja w 1M Hcl dostarcza informacji o zawartości w glebie form metali ciężkich potencjalnie przyswajalnych dla roślin. Podobnie interpretuje się wyniki ekstrakcji metali z gleby roztworami odczynników kompleksujących DTPA i EDTA. Procedura DTPA, która uzyskała status normy ISO, została opracowana głównie dla gleb obojętnych i alkalicznych.

Do oceny zawartości w glebie form metali ciężkich aktualnie przyswajalnych dla roślin, w przypadku gleb zanieczyszczonych, służą metody ekstrakcji w roztworach obojętnych soli (zwykle 1 M NH4NO3, 0,01 M CaCl2 lub 1 M CH3COONH4).

Dobór procedury do oznaczania zawartości rozpuszczalnych („przyswajalnych”) form metali ciężkich w glebie należy skonsultować z promotorem.

# Oznaczanie form metali ciężkich rozpuszczalnych w 1M HCl

# (formy „przyswajalne” wg procedury IUNG

# i Stacji Chemiczno-Rolniczych)

Metoda polega na ekstrakcji metali z gleby roztworem 1 M Hcl, przy stosunku gleby do roztworu 1:10. Po przesączeniu ekstraktu metale oznacza się w nim metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (AAS) i przelicza na mg/kg gleby. Oceny zasobności gleby w metale pełniące funkcję mikroelementów (Cu, Zn, Mn i Fe) dokonuje się w oparciu o liczby graniczne, zależne od kategorii ciężkości gleby.

# Wykonanie analizy

- Naważyć 5,0 g suchej gleby do plastikowych butelek o pojemności co najmniej 60 cm3

- Dodać 50 cm3 roztworu 1 M HCl

- Mieszać zawartość przez 1 godz. na mieszadle rotacyjnym z szybkością ok. 40 obr/min.,

- Przesączyć zawartość do plastikowych butelek lub kolb stożkowych 100 cm3, odrzucając pierwsze krople przesączu,

- Zawartości metali w ekstraktach oznaczać metodą atomowej spektrofotomerii absorpcyjnej, na aparacie AAS, wobec przygotowanych wzorców.

Przeliczenie wyników na mg/kg gleby

MeHCl  = 10 ( a     (mg/kg gleby)

gdzie: MeHCl  - zawartość w glebie form metalu Me rozpuszczalnych w 1M Hcl , mg/kg

a   -  odczyt  z AAS, t.j. stężenie Me w ekstrakcie, mg/dm3 (ppm)

10 -  stosunek gleby do roztworu (tj. objętość roztworu, dm3, odpowiadająca 1 kg gleby)

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 60 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, butelki lub kolby stożkowe 100 cm3 do sączenia zawiesiny, lejki, sączki twarde 110 lub 125 mm.

Odczynniki:

- 1 M kwas solny HCl – odmierzyć cylindrem miarowym (o pojemności 100 cm3) objętość 82,5 cm3 stężonego HCl (d = 1,19 g/cm3) i rozcieńczyć H2O do 1000 cm3. Wszystkie czynności wykonywać pod wyciągiem.

- Podstawowe roztwory wzorcowe oznaczanych metali

Ocena stopnia zasobności gleby w przyswajalne formy mikroelementów (niektórych metali ciężkich: Cu, Zn, Mn, Fe)

Liczby graniczne dla Cu, Zn i Mn są zróżnicowane zależnie od kategorii ciężkości gleby (a w przypadku Mn - także odczynu pH), gdyż za zatrzymywanie tych metali i ich uwalnianie z gleby odpowiedzialne są głównie procesy sorpcji wymiennej kationów, zależne od pojemności sorpcyjnej gleby, a tym samym - jej składu granulometrycznego oraz odczynu

Ocena zawartości form Cu, Zn, Mn i Fe rozpuszczalnych w 1 M HCl w glebach mineralnych

Miedź

| Klasa | Ocena | Zawartości rozpuszczalnych form Cu, mg/kg, w glebach |
| --- | --- | --- |
| zawartości | zawartości | bardzo lekkich | lekkich | średnich | ciężkich |
| III II I | niska średnia wysoka | < 0,9 0,9 – 2,5 > 2,5 | < 1,6 1,6 – 4,9 > 4,9 | < 2,3 2,3 – 6,7 > 6,7 | < 5,0 5,0 – 15,0 > 15,0 |

Cynk

| Klasa | Ocena | Zawartości rozpuszczalnych form Zn, mg/kg, w glebach |
| --- | --- | --- |
| zawartości | zawartości | bardzo lekkich | lekkich | średnich | ciężkich |
| III II I | niska średnia wysoka | < 0,7 0,7 – 3,3 > 3,3 | < 1,4 1,4 – 6,3 > 6,3 | < 4,6 4,6 – 20,5 > 20,5 | < 11,5 11,5 – 51,1 > 51,1 |

Żelazo

| Klasa zawartości | Ocena zawartości | Zawartości rozpuszczalnych form Fe, mg/kg, we wszystkich glebach mineralnych |
| --- | --- | --- |
| III II I | niska średnia wysoka | < 700 700 – 3800 > 3800 |

Mangan (cz.1)

| Klasa | Ocena | Zawartości rozpuszczalnych form Mn, mg/kg, w glebach o wartościach pH (1 M Kcl) w zakresie: |
| --- | --- | --- |
| zawartości | zawartości | pH do 4,5 | pH 4,6-5,0 |
|  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| III | niska | <9 | <13 | <16 | <18 | <12 | <21 | <28 | <40 |
| II | średnia | 9-90 | 13-130 | 16-160 | 18-180 | 12-125 | 21-210 | 28-280 | 40-390 |
| I | wysoka | >90 | >130 | >160 | >180 | >125 | >210 | >280 | >390 |

Mangan (cz.2)

| Klasa | Ocena | Zawartości rozpuszczalnych form Mn, mg/kg, w glebach o pH : |
| --- | --- | --- |
| zawartości | zawartości | pH 5,1 - 5,5 | pH powyżej 5,5 |
|  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| III | niska | <15 | <30 | <50 | <75 | <17 | <40 | <85 | <110 |
| II | średnia | 15-150 | 30-310 | 50-510 | 75-750 | 17-170 | 40-400 | 85-830 | 110-1100 |
| I | wysoka | >150 | >310 | >510 | >750 | >170 | >400 | >830 | >1100 |

A - gleby bardzo lekkie, B - gleby lekkie, C - gleby średnie, D - gleby ciężkie

# Oznaczanie potencjalnie rozpuszczalnych form

# metali ciężkich w EKSTRAKCJI KWASEM WERSENOWYM (EDTA)

Metoda polega na ocenie zawartości w glebie form metali ciężkich ekstrahowanych roztworem 0,02 M EDTA (kwasu wersenowego) w buforze octanowym o pH 4,65. Po przesączeniu ekstraktu metale oznacza się w nim metodą AAS i przelicza na mg/kg gleby.

# Wykonanie analizy

- Naważyć 10,0 g suchej gleby do plastikowych butelek o pojemności co najmniej 60 cm3

- Dodać 50 cm3 roztworu 0,02 M EDTA w buforze octanowym o pH 4,65

- Mieszać zawartość przez 30 minut na mieszadle obrotowym z szybkością ok. 40 obr/min.,

- Przesączyć zawartość do plastikowych butelek lub kolb stożkowych 100 cm3, odrzucając pierwsze krople przesączu,

- Zawartości poszczególnych metali w ekstraktach oznaczać metodą AAS, wobec przygotowanych wzorców.

Uwaga: dla gleb organicznych zastosować stosunek gleba: roztwór 1:20 (m:v), t.zn. naważka gleby powinna wynosić 2,5 g przy tej samej objętości 50 cm3 roztworu ekstrakcyjnego.

Przeliczenie wyników na mg/kg gleby

MeEDTA = (50 / m) ( a     (mg/kg gleby)

gdzie:   MeEDTA  - zawartość w glebie form danego metalu Me rozpuszczalnych w EDTA, mg/kg

m - naważka gleby, g (=10,0 g  dla gleb mineralnych,  =2,5 g dla gleb organicznych)

50 - objętość roztworu, cm3, odpowiadająca powyższej naważce (m) gleby

a - odczyt  z AAS, t.j. stężenie Me w ekstrakcie, mg/dm3 (ppm)

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 60 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, butelki lub kolby stożkowe 100 cm3 do sączenia zawiesiny, lejki, sączki twarde 110 lub 125 mm.

Odczynniki:

- 0,02 M kwas wersenowy EDTA w buforze octanowym o pH 4,65 (jest to roztwór o składzie 0,5 M CH3COONH4 + 0,5 M CH3COOH + 0,02 M EDTA) -  w zlewce 1000 cm3 rozpuścić 38,5 g octanu amonowego CH3COONH4 w niewielkiej ilości wody destylowanej (ok. 200-300 cm3), dodać 25 cm3 kwasu octowego CH3COOH i 5,845 g EDTA. Uzupełnić wodą destylowaną do objętości ok. 900 cm3. Sprawdzić pH i skorygować do wartości 4,65 ( 0,03 dodając małymi porcjami kwas octowy CH3COOH lub zasadę amonową NH4OH (roztwór amoniaku w wodzie). Wszystkie czynności wykonywać pod wyciągiem! Przenieść do kolby miarowej i uzupełnić wodą destylowaną do kreski.

- Podstawowe roztwory wzorcowe oznaczanych metali

# Oznaczanie potencjalnie rozpuszczalnych form

# metali ciężkich w EKSTRAKCJI DTPA (wg normy ISO)

Test DTPA opracowany został przez Lindsaya i Norvella (1978) dla oceny fitoprzyswajalności mikroelementów: Cu, Fe, Mn i Zn w glebach alkalicznych. Obecnie wykorzystywany jest do ekstrakcji metali ciężkich z różnych gleb, m.in. zanieczyszczonych, niezależnie od ich odczynu. Test posiada status normy ISO (DIS 14870).

Metoda polega na ocenie zawartości w glebie form metali ciężkich ekstrahowanych roztworem 0,005 M DTPA + 0,1 M TEA (trietanoloamina) + 0,01 M CaCl2, o pH 7,3. Po przesączeniu ekstraktu metale oznacza się w nim metodą AAS i przelicza na mg/kg gleby.

# Wykonanie analizy

- Naważyć 10,0 g suchej gleby do plastikowych butelek o pojemności co najmniej 50 cm3

- Dodać 20 cm3 roztworu DTPA

- Mieszać zawartość przez 2 godz. na mieszadle rotacyjnym z szybkością ok. 40 obr/min.,

- Przesączyć zawartość do plastikowych butelek lub kolb stożkowych 100 cm3 (albo do probówek 20 cm3), odrzucając pierwsze krople przesączu,

- Zawartości poszczególnych metali w ekstraktach oznaczać metodą AAS wobec przygotowanych wzorców.

Uwaga: dla gleb organicznych zastosować stosunek gleby do roztworu 1:10 (m:v), t.zn. naważka gleby powinna wynosić 2,0 g przy objętości 20 cm3 roztworu ekstrakcyjnego.

Przeliczenie wyników na mg/kg gleby:

MeDTPA = (20 / m) ( a     (mg/kg gleby)

gdzie:   MeDTPA - zawartość w glebie form metalu Me rozpuszczalnych w DTPA, mg/kg

m - naważka gleby, g, (=10,0 g  dla gleb mineralnych,  =2,0 g dla gleb organicznych)

20 - objętość roztworu, cm3, odpowiadająca powyższej naważce (m) gleby

a - odczyt  z AAS, t.j. stężenie Me w ekstrakcie, mg/dm3 (ppm)

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 50 cm3 ze szczelnymi zakrętkami, kolby stożkowe 100 cm3 lub probówki 20 cm3 do sączenia zawiesiny, lejki, twarde sączki 110 lub 125 mm.

Odczynniki:

- Roztwór DTPA:   0,005 M DTPA + 0,01 M CaCl2 + 0,1 M trietanolaminy o pH 7,30. Naważyć do zlewki objętości 1000 cm3 14,92 g trietanolaminy (TEA), 1,967 g DTPA i 1,11 g bezwodnego CaCl2 (albo 1,47 g CaCl2( 2 H2O). Rozpuścić w około 100 cm3 wody destylowanej. Dodać wody destylowanej do ok. 900 cm3, doprowadzić pH do wartości 7,3 ( 0,05 przy pomocy HCl (1:1), mieszając stale roztwór na mieszadle magnetycznym (pod wyciągiem). Przelać do kolby miarowej 1000 cm3 i uzupełnić do kreski. Roztwór ten jest stabilny przez kilka miesięcy.

- Podstawowe roztwory wzorcowe oznaczanych metali

Ocena zasobności gleby w przyswajalne Cu, Zn, Mn i Fe - na podstawie testu DTPA

Zasobność gleb w potencjalnie przyswajalne formy Cu, Zn, Mn i Fe można ocenić na podstawie następujących wartości progowych DTPA zaproponowanych przez autorów testu:

| Pierwiastek | Zawartości form metali rozpuszczalnych w DTPA, mg/kg |
| --- | --- |
|  | deficytowe (niewystarczające) | odpowiednie (wystarczające) |
| Cu | <0,2 | >0,2 |
| Zn | <0,5 | >1,0 |
| Mn | <1,0 | >1,0 |
| Fe | <2,5 | >4,5 |

# Oznaczanie Aktualnie rozpuszczalnych form metali ciężkich w EKSTRAKCJI 0,01 M CaCl2

Roztwór 0,01 M CaCl2 uważany jest za uniwersalny odczynnik ekstrakcyjny dla oceny rzeczywistej rozpuszczalności metali i ich uwalniania z fazy stałej gleby do roztworu glebowego. Ekstrakcja 0,01 M CaCl2 pozwala więc na ocenę aktualnej fitoprzyswajalności metali ciężkich, szczególnie w glebach zanieczyszczonych.

Metale ekstrahowane z gleby roztworem 0,01 M CaCl2 oznacza się metodą AAS i przelicza na mg/kg gleby.

# Wykonanie analizy

- Naważyć 5,00 g suchej gleby do plastikowych butelek o pojemności co najmniej 60 cm3

- Dodać 50 cm3 roztworu 0,01 M CaCl2

- Mieszać zawartość przez 2 godz. na mieszadle rotacyjnym z szybkością ok. 40 obr/min.,

- Przesączyć zawartość do plastikowych butelek lub kolb stożkowych 100 cm3, odrzucając pierwsze krople przesączu,

- Zawartości poszczególnych metali w ekstraktach oznaczać metodą AAS wobec przygotowanych wzorców.

Przeliczenie wyników na mg/kg gleby

MeCaCl2  =  10 ( a     (mg/kg gleby)

gdzie:    MeCaCl2  - zawartość w glebie form danego metalu Me rozpuszczalnych w 0,01 M Cacl2 , mg/kg

a   -  odczyt  z AAS, t.j. stężenie Me w ekstrakcie, mg/dm3 (ppm)

10 -  stosunek gleby do roztworu (objętość roztworu, dm3, odpowiadająca 1 kg gleby)

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 60 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, butelki plastkikowe lub kolby stożkowe 100 cm3 do sączenia zawiesiny, lejki, sączki twarde 110 lub 125 mm.

Odczynniki:

- 0,01 M chlorek wapnia CaCl2 - 1,11 g bezwodnego CaCl2 (lub 1,47 g CaCl2(2 H2O lub 2,19 g CaCl2( 6 H2O) rozpuścić w H2O i dopełnić (w kolbie miarowej) do 1000 cm3

- Podstawowe roztwory wzorcowe oznaczanych metali

# Oznaczanie Aktualnie rozpuszczalnych form metali ciężkich w EKSTRAKCJI 1 M azotanem amonowym

Ekstrakcja 1 M NH4NO3 (aleternatywna do ekstrakcji 0,01 M CaCl2) pozwala na ocenę aktualnej fitoprzyswajalności metali, m.in. w glebach zanieczyszczonych. Przyjmuje się, że roztwór ten ekstrahuje z gleby łatwo rozpuszczalne oraz wymienne (niespecyficznie sorbowane) formy metali, tj. pulę aktualnie przyswajalną dla roślin.

Metale ekstrahowane z gleby roztworem 1 M NH4NO3 oznacza się metodą AAS i przelicza na mg/kg gleby.

# Wykonanie analizy

- Naważyć 2,0 g suchej gleby do plastikowych butelek o pojemności co najmniej 60 cm3.

- Dodać 50 cm3 roztworu 1 M NH4NO3. Identyczny stosunek gleby do roztworu 1:25 (m:v) należy stosować zarówno dla próbek mineralnych jak organicznych.

- Mieszać zawartość przez 24 godz. na mieszadle obrotowym z szybkością ok. 40 obr/min.,

- Przesączyć zawartość do plastikowych butelek lub kolb stożkowych 100 cm3, odrzucając pierwsze krople przesączu.

- W celu utrwalenia ekstraktu można dodać 0,5 cm3 stężonego HNO3 (65%) cz.d.a. Utrwalone próbki można przechowywać przez kilka dni.

- Zawartości poszczególnych metali w ekstraktach oznaczać metodą atomowej spektrofotomerii absorpcyjnej, na aparacie AAS, wobec przygotowanych wzorców.

Przeliczenie wyników na mg/kg gleby:

MeNH4NO3  =  25 ( a     (mg/kg gleby)

gdzie:

MeNH4NO3 - zawartość w glebie form danego metalu rozpuszczalnych w 1 M NH4NO3, mg/kg

a   -  odczyt  z AAS, t.j. stężenie Me w ekstrakcie, mg/dm3 (ppm)

25 -  stosunek gleby do roztworu (objętość roztworu, dm3, odpowiadająca 1 kg gleby)

Sprzęt: waga laboratoryjna, mieszadło rotacyjne, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS

Szkło i akcesoria: butelki plastikowe o pojemności co najmniej 60 cm3 z korkami lub szczelnymi zakrętkami, kolby stożkowe lub butelki do sączenia zawiesiny, lejki, twarde sączki 110 lub 125 mm.

Odczynniki:

- 1M azotan amonu NH4NO3 -  rozpuścić 80,04 g krystalicznego NH4NO3 w H2O i dopełnić (w kolbie miarowej) do 1000 cm3.

- Podstawowe roztwory wzorcowe oznaczanych metali

- Stężony kwas azotowy HNO3 (65%) cz.d.a, do utrwalenia próbek

# Oznaczenie żelaza „wolnego”

# metodą cytrynianowo – węglanowo - ditionitową (CBD)

Konsultacje: dr Cezary Kabała.

Poniższa procedura jest modyfikacją metody opisanej przez Mehra i Jacksona (1960) oraz Jacksona (1986)

## Wykonanie oznaczenia

Analizę wykonuje się w dwóch powtórzeniach dla każdej próbki.

- 2,5 g gleby zawierającej mniej niż 0,5 g Fe2O3, roztartej tak, by przechodziła przez sito 0,1 mm, odważyć do szklanych słoiczków typu simax. Wielkość próbki powinna być dobrana odpowiednio do spodziewanej ilości Fe.

- Dodać 20 cm3 0,3 M cytrynianu sodu i 2,5 cm3 1 M kwaśnego węglanu sodu, zakręcić słoiczki.

- Równolegle przygotować 2 próby kontrolne (bez gleby), dodając do słoiczków te same odczynniki i poddając takiej samej obróbce jak słoiczki z glebą.

- Słoiczki z zawiesiną umieścić w basenowej łaźni wodnej i podgrzać do temperatury 75-80˚C wstrząsając od czasu do czasu zawiesinę w słoiczkach. Nie wolno przekroczyć temperatury 80˚C, gdyż powyżej 80˚C ditionit może ulegać rozkładowi. Nie należy nalewać zbyt dużo wody do łaźni, gdyż grozi to wywracaniem się słoiczków z próbkami.

- Gdy temperatura zawiesiny glebowej osiągnie 75-80˚C, dodać łyżeczką miarową ok. 0,5 g krystalicznego Na2S2O4, niezwłocznie wymieszać, i następnie jeszcze wstrząsać od czasu do czasu przez 5 min.

- Dodać drugą – 0,5 g porcję Na2S2O4 i kontynuować wstrząsanie od czasu do czasu przez kolejne 10 min.

- Po ekstrakcji dodać 5 cm3 NaCl dla wywołania flokulacji i przesączyć do zważonej uprzednio butelki plastikowej o pojemności 70-100 cm3 (z szeroką szyjką). Jeżeli zawiesina nie flokuluje z dodatkiem NaCl, dodać 5 cm3 acetonu (C3H6O), wymieszać i ogrzać w łaźni wodnej. Alternatywna procedura flokulacji obejmuje dodanie 2–4 kropli roztworu Superfloc, wymieszanie i przesączenie.

- Ustawić butelkę z przesączem na wadze i dopełnić wodą destylowaną do wagi 50 g ekstraktu (uwzględnić wagę butelki plastikowej).

- Przesącz należy 5x rozcieńczyć wodą destylowaną (np. w probówkach plastikowych: 2 ml przesączu + 8 ml wody; lub 4 ml przesączu + 16 ml wody).

- Oznaczenie zawartości żelaza (i ew. glinu) w wyciągu wykonuje się metodą ASA.

Sprzęt: waga analityczna, łaźnia wodna basenowa, łyżeczka miarowa (0,5 grama).

Szkło: słoiczek typu simax (grubościenny, z niebieską zakrętką), cylinderki miarowe 50 cm3 (lub dozownik), butelka plastikowa 70-100 cm3 (z szeroką szyjką), pipeta 5 cm3, probówki plastikowe 10-25 cm3, lejki szklane lub plastikowe, sączki twarde 110 lub 125 mm

## Odczynniki

- 0,3 M cytrynian sodu:  88,2g krystalicznego Na3C6 H5O7* 2H2O rozpuścić w 200 cm3 wody destylowanej w 1 l kolbie miarowej i dopełnić do kreski.

- 1 M kwaśny węglan sodu: 84g NaHCO3 rozpuścić w 200 cm3 wody destylowanej w 1 l kolbie miarowej i dopełnić do kreski.

- dwutionin sodu (ditionit sodu, Na2S2O4) – krystaliczny.

chlorek sodu (NaCl), roztwór nasycony lub Superfloc, poliakrylamidowy czynnik flokulujący

# Oznaczenie żelaza „aktywnego” (niekrystalicznego)

# metodą szczawianową (w ciemności) wg tamma

Konsultacje: dr Cezary Kabała.

Poniższa procedura jest modyfikacją metody zalecanej przez Schwertmanna (1964) oraz McKeague i Day (1966)

## Wykonanie oznaczenia

Analizę wykonuje się w dwóch powtórzeniach dla każdej próbki.

- Do butelki plastikowej o pojemności 100 lub 250 cm3 odważyć 1,00 g gleby roztartej tak, by przechodziła przez sito o średnicy oczek 0,1 mm.

- Dodać 50 cm3 roztworu szczawianu amonowego o pH 3,0.

- Zakręcone butelki jak najszybciej umieścić na mieszadle i rozpocząć wytrząsanie próbek  w ciemności. Wytrząsanie powinno trwać dokładnie 2 godziny.

- Po zakończeniu wytrząsania jak najszybciej rozpocząć sączenie ekstraktu do butelek plastikowych o pojemności 70-100 cm3 (szerokie szyjki).

- Przesącz należy 5x rozcieńczyć wodą destylowaną (np. w probówkach plastikowych: 2 ml przesączu + 8 ml wody; lub 4 ml przesączu + 16 ml wody).

- Oznaczenie zawartości żelaza (i ewentualnie glinu) w wyciągu wykonuje się metodą ASA. Jeśli okaże się to konieczne, przesącz należy dodatkowo rozcieńczyć (np. 10x).

Sprzęt: waga analityczna, wytrząsarka.

Szkło: butelki plastikowe 100 lub 250 cm3 (wąskie szyjki) do wytrząsania, butelki plastikowe 70-100 cm3 (szerokie szyjki), cylinderek miarowy 50 cm3 (lub dozownik), pipeta 5 cm3, probówki plastikowe 10-25 cm3, lejki szklane lub plastikowe, sączki twarde 110 lub 125 mm.

## Odczynniki

- Kwaśny szczawian amonowy o pH 3,0 (mieszanina 0,175 M szczawianu amonowego + 0,1 M kwasu szczawiowego):  24,87 g (NH4)2C2O4* H2O i 12,61 g H2C2O4* 2H2O rozpuścić w 800 cm3 wody destylowanej. Za pomocą pehametru ustalić pH roztworu na wartości 3,0 dodają kroplami  amoniak lub kwas solny, przelać do 1 l kolby miarowej i dopełnić do kreski.

# Oznaczenie żelaza

# skompleksowanego przez substancję organiczną

# metodą pirofosforanową

Konsultacje: dr Cezary Kabała.

Poniższa procedura jest modyfikacją klasycznej metody Kononowej opisaną przez Loeppera i Inskeepa (1996).

## Wykonanie oznaczenia

Analizę wykonuje się w dwóch powtórzeniach dla każdej próbki.

- Odważyć 250 mg gleby do plastikowych butelek o poj. 100 cm3 lub probówek wirówkowych o poj. 50 cm3.

- Dodać 25 cm3 0,1 M pirofosforanu sodu o pH 10.

- Wytrząsać próbkę na mieszadle elektrycznym przez 16 godzin.

- Odwirować ekstrakt w czasie 15 minut przy 4000 obr/min.

- Przesączyć supernatant przez twardy sączek o jak najmniejszej średnicy (maksymalnie 100 mm) do butelek plastikowych o poj,. 100 cm3 z szerokimi szyjkami.

- Oznaczenie zawartości żelaza (i ewentualnie glinu) w wyciągu wykonuje się metodą ASA. Jeśli okaże się to konieczne, przesącz należy dodatkowo rozcieńczyć (np. 5x).

Sprzęt: waga analityczna, wytrząsarka, wirówka.

Szkło: butelki plastikowe 100 (wąskie szyjki) do wytrząsania, butelki plastikowe 100 cm3 (szerokie szyjki), cylinderek miarowy 25 lub 50 cm3 (lub dozownik), lejki szklane lub plastikowe, sączki twarde o średnicy maksymalnie 100 mm.

## Odczynniki

- 0,1 M pirofosforan sodu, pH 10: 44,61 g Na4P2O7* 10 H2O rozpuścić w 800 cm3 wody destylowanej. Za pomocą pehametru ustalić pH roztworu na wartości 10,0 dodając kroplami  NaOH, przelać do 1 l kolby miarowej i dopełnić do kreski. Przechowywać w szczelnie zakręconej butli w lodówce.

# Footnotes

*  m:v – stosunek masy gleby m (wyrażonej w g) do objętości roztworu v (cm3)